Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr II

Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa – 4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 3. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
| 4. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | TAK |  |
| 5. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | TAK |  |
| 6. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. | TAK |  |
| 7. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |
| 8. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. | TAK |  |
| 9. | Dokładność szybkości dozowania +/-2%. | TAK |  |
| 10. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
| 11. | Możliwość ustawienia ograniczeń na max. prędkość podaży bolusa. | TAK |  |
| 12. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |
| 13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 14 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 15 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. | TAK |  |
| 16. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml. | TAK |  |
| 17 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | TAK |  |
| 18. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg. | TAK |  |
| 19. | Możliwość programowania nazwy oddziału. | TAK |  |
| 20. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków). | TAK |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania i zapamiętania w pamięci pompy profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili. | TAK |  |
| 22. | Blokada hasłem do zapamiętanych w pamięci pompy profili podaży. | TAK |  |
| 23. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. | TAK |  |
| 24. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. | TAK |  |
| 25. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. | TAK |  |
| 26. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. | TAK |  |
| 27 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK |  |
| 28. | Regulacja głośności alarmu. | TAK |  |
| 29. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. | TAK |  |
| 30. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
| 31. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 20h przy przepływie 5 ml/h - 4h przy przepływie 100 ml/h | TAK |  |
| 32. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 33. | Klasa ochronności min. I, CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |
| 34. | Port komunikacyjny np. RS-232. | TAK |  |
| 35. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg. | TAK |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, Tel. Fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTY |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa – 2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne. | TAK |  |
| 2. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 3. | Klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 4. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
| 5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | TAK |  |
| 6. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek. | TAK |  |
| 7. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. | TAK |  |
| 8. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |
| 9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. | TAK |  |
| 10. | Dokładność szybkości dozowania +/-2%. | TAK |  |
| 11. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
| 12. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml. | TAK |  |
| 13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. | TAK |  |
| 16. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml. | TAK |  |
| 17. | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | TAK |  |
| 18. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg. | TAK |  |
| 19. | Możliwość programowania nazwy oddziału. | TAK |  |
| 20. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków). | TAK |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili. | TAK |  |
| 22. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. | TAK |  |
| 23. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. | TAK |  |
| 24. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. | TAK |  |
| 25. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. | TAK |  |
| 26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK |  |
| 27. | Regulacja głośności alarmu. | TAK |  |
| 28. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. | TAK |  |
| 29. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
| 30. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 20h przy przepływie 5 ml/h - 4h przy przepływie 100 ml/h | TAK |  |
| 31. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 32. | Klasa ochronności min. I, CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |
| 33. | Port komunikacyjny np. RS-232. | TAK |  |
| 34. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max. 4,2 kg. | TAK |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS |
| 1 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 3. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
| 4. | Pompa przystosowana do pracy z przyrządami do infuzji bez zawartości ftalanów, wykonane z RB5, bez odcinka silikonowego. | TAK |  |
| 5. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h. | TAK |  |
| 6. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
| 7. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 1 ml/h: do 1500 ml/h. | TAK |  |
| 8. | Objętość infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-9999,9 ml/h. | TAK |  |
| 9. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. | TAK |  |
| 10. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. | TAK |  |
| 11. | Dokładność szybkości dozowania +/-5%. | TAK |  |
| 12. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. | TAK |  |
| 13. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 16 poziomów w zakresie 300-600 mmHg. | TAK |  |
| 14. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 15. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 16. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. | TAK |  |
| 17. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany nazw leków). | TAK |  |
| 18. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. | TAK |  |
| 19. | Ustawiania czułości detektora powietrza: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji. | TAK |  |
| 20. | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania. | TAK |  |
| 21. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. | TAK |  |
| 22. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK |  |
| 23. | Regulacja głośności alarmu. | TAK |  |
| 24. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. | TAK |  |
| 25. | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
| 26. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 12h przy przepływie 25 ml/h - 3h przy przepływie 100 ml/h. | TAK |  |
| 27. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 28. | Klasa ochronności minimum I, BF. | TAK |  |
| 29. | Port komunikacyjny np. RS-232. | TAK |  |
| 30. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,4 kg. | TAK |  |
| 31. | Współpraca z przyrządami do przetoczeń jednorazowego użytku bez wkładki silikonowej wykonanymi z RB5. | TAK |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel., fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTY |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |