Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr III

Ssak elektryczny przenośny – 2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa. | TAK |  |
| 2. | Wydajność ssania 18÷20 l/min. (mierzona w zakresie pracy, za zbiornikiem na wydzielinę). | TAK |  |
| 3. | Membranowy regulator podciśnienia umożliwiający precyzyjne ustawienie podciśnienia. | TAK |  |
| 4. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy. | TAK |  |
| 5. | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
| 6. | Pompa tłokowa niskoobrotowa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
| 7. | Lekki (do 3,5 kg), mały (max. 40 x 20 x 30 cm) i łatwy do przenoszenia (z uchwytem do przenoszenia) oraz łatwy do zamocowania na wózku (bez użycia narzędzi). | TAK |  |
| 8. | Zbiornik 1 litrowy wielorazowy z polisulfonianu na wydzielinę, nietłukący z tworzywa z podziałką, do sterylizacji w temperaturze do 134°C,wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura. | TAK |  |
| 9. | Filtry antybakteryjne - 5 szt. | TAK |  |
| 10. | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m. | TAK |  |
| 11. | Klasa ochronności minimum II a, CF. | TAK |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTY |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

- Ssak zabiegowy – 1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Przenośny z wygodną rączką do przenoszenia. | TAK |  |
| 2. | Maksymalny przepływ z podłączonym filtrem bakteryjnym nie mniejszy niż: 40 l/min. | TAK |  |
| 3. | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż: -75 do -80 kPa. | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy: praca ciągła. | TAK |  |
| 5. | Butla z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem z możliwością sterylizacji. | TAK |  |
| 6. | Pojemność butli: 1 litr | TAK |  |
| 7. | Możliwość ustawienia na wózku z kółkami. | TAK |  |
| 8. | Wskaźnik i regulator podciśnienia. | TAK |  |
| 9. | Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych. | TAK |  |
| 10. | Masa ssaka: max 3,7 kg. | TAK |  |
| 11. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz. | TAK |  |
| 12. | Wymiary max: 35 x 25 x 20 cm. | TAK |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| III | DOKUMENTY |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

- Ssak dwubutlowy jezdny – 3 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Ssak na zintegrowanym wózku kolumnowym z 5-cioma kółkami, dwa kółka z blokadą. | TAK |  |
| 2. | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż: 40 l/min. | TAK |  |
| 3. | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż: -75 do -80 kPa. | TAK |  |
| 4. | Butle z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem – 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Pojemność butli: 2 litry. | TAK |  |
| 6. | Wskaźnik i regulator podciśnienia. | TAK |  |
| 7. | Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych. | TAK |  |
| 8. | Pedał do sterowania nożnego. | TAK |  |
| 9. | Wymiary z wózkiem 32 x h99 x30 cm (+/- 2 cm). | TAK |  |
| 10. | Maksymalna masa ssaka z wózkiem: 6,4 kg | TAK |  |
| 11. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| III | DOKUMENTY |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |