Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr V

Inkubator do podstawowej opieki nad noworodkiem

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | parametry ogólne |  |  |
| 1. | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać funkcjonalność inkubatora). | TAK |  |
| 2. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie z elektryczną regulacją wysokości min. 20 cm, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 8100 cm2. | TAK |  |
| 3. | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz. | TAK |  |
| 4. | Zewnętrzny wyświetlacz LED z możliwością umiejscowienia na kopule inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia. | TAK |  |
| II. | kopuła inkubatora |  |  |
| 1. | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2. | Otwierana przednia ścianka kopuły | TAK |  |
| 3. | Otwory pielęgnacyjne min. 5 sztuk | TAK |  |
| 4. | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania – min.4 sztuki. | TAK |  |
| 5. | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka. | TAK |  |
| 6. | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z lewej i prawej strony. | TAK |  |
| 7. | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 8. | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 9. | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora (za wyjątkiem nawilżania) nie większy niż 44dB. | TAK |  |
| III. | regulacja nawilżania |  |  |
| 1. | Inkubator t wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1%. | TAK |  |
| 2. | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. | TAK |  |
| 3. | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia. | TAK |  |
| IV. | regulacja temperatury |  |  |
| 1. | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 - 38°C. | TAK |  |
| 2. | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35 - 38°C. | TAK |  |
| V. | monitorowanie |  |  |
| 1. | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. | TAK |  |
| 2. | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy. | TAK |  |
| VI. | alarmy |  |  |
| 1. | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora. | TAK |  |
| 1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo). | TAK |  |
| 1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury. | TAK |  |
| 1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu. | TAK |  |
| VII. | wyposażenie |  |  |
| 1. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia: 2 sztuki. | TAK |  |
| 2. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji: 1 sztuka. | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4. | Pokrowce bawełniane na materacyk: 2 sztuki | TAK |  |
| 5. | Rogal do ułożenia noworodka: 3 sztuki (każda z innego rozmiaru) | TAK |  |
| 6. | Przylepce do mocowania czujnika temperatury: 8 sztuk | TAK |  |
| 7. | Szuflada na drobne akcesoria wysuwana obustronnie: 1 sztuka. | TAK |  |
| VIII. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| IX | DOKUMENTY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK | . |