| Łóżko ortopedyczne – szt. 1 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy. | Tak |  |
|  | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C lub U. | Tak |  |
|  | Barierki boczne jednoczęściowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża. Barierki opuszczane poniżej poziomu materaca. Zwolnienie blokady następuje po naciśnięciu dwóch przycisków w celach bezpieczeństwa. Mechanizm odblokowujący znajduje się w dolnej części barierki, w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Montaż barierek na ramie leża, bez użycia narzędzi, za pomocą mechanizmu zaciskowego. Barierki składające się z min trzech, metalowych poprzeczek. Dodatkowa ochronna listwa boczna umieszczona na jednej poprzeczce. Barierki wyposażone w system zapobiegający zatrzaśnięciu się palców. | Tak |  |
|  | Leże 4 segmentowe. Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, montowaną na stałe. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których kratka jest odejmowana. | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka zabezpieczona krążkami odbojowymi w każdym rogu. Krążki o średnicy 100mm z elastycznego tworzywa. | Tak |  |
|  | 4 metalowe koła jezdne o średnicy 125mm w tym 2 z blokadą jazdy. Blokada kierunku jazdy w 1 kole od strony szczytu głowy. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0 – 75o. Regulacja wspomagana sprężyną gazową, dźwignie zwalniające blokadę zlokalizowane po obu stronach łóżka. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu ud w zakresie 0 – 45o. Regulacja wspomagana sprężyną gazową, dźwignie zwalniające blokadę zlokalizowane po obu stronach łóżka. Osobne dźwignie dla segmentu pleców i ud. | Tak |  |
|  | Segment podudzia regulowany manualnie za pomocą mechanizmu rastrowego | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 1020 mm (+/- 50 mm) | Tak, Podać |  |
|  | Długość całkowita: 2100 mm(+/- 50 mm) z funkcją przedłużenia leża o min 10cm zarówno od strony głowy, jak i nóg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary leża 2000 mm x 850mm (+/-10mm) | Tak, podać |  |
|  | Wysokość leża, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 600 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL9002. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką | Tak |  |
|  | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, 2szt od strony głowy, w tulejach tworzywowy wkład | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 170 kg | Tak, Podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru elementu dekoracyjnego szczytu, min 5 propozycji | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie łóżka: Barierki opisane powyżej - kpl Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, Chromowana podwójna rama ortopedyczna, składająca się z dwóch wzdłużnych i dwóch poprzecznych podpórek (rur), dwóch uchwytów reki, min 3 kompletów bloczków, podwójnego wieszaka na worki urologiczne oraz poprzeczki montowanej na pionowych wspornikach. Podpórki/poprzeczki z możliwością regulacji/przesuwu. Pomiędzy pionowe wsporniki ramy zamontowane wypełnienia z płyty HPL. | Tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Stanowisko do iniekcji z dwoma podpórkami – szt. 1 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości i obrotu podłokietników | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 510x460 mm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: 360 mm | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 500 mm | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 622x520x850 mm [długośćxszerokośćxwysokość] | TAK |  |

| Łóżko szpitalne ( specjalistyczne z przechyłami bocznymi ) – szt. 3 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Barierki boczne składające się z min trzech metalowych poprzeczek. | Tak |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) | Tak |  |
|  | Segmenty leża pokryte odejmowanymi osłonami z tworzywa ABS, łatwe w dezynfekcji | Tak |  |
|  | Cztery pojedyncze koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Pojedyncza dźwignia hamulca zlokalizowana od strony szczytu nóg. Dźwignia metalowa w kształcie litery C | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : panelu sterowniczego, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel. Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji, pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacyjnym, paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej z obu stron łóżka | Tak |  |
|  | Osobne sterowanie nożne dla regulacji wysokości i przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna 2190mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania min 100mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 985mm (+/-10mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta poniżej 390mm dzięki funkcji przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 65( +/- 5( | Tak, podać |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | Tak, Podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu wraz z diodowym wskaźnikiem naładowania akumulatora zlokalizowanym na panelu sterowania montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. Wskaźnik informujący również o konieczności wymiany akumulatora. | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( (+/- 4() – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( (+/- 4() – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | Pełna regulacja przechyłów bocznych 10((+/-5o). Z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych uruchamia się od razu po naciśnięciu przycisku bez względu na wysokość leża, nawet w najniższym położeniu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagają podniesienia leża aby wykonać przechył boczny. | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej. Nie dopuszcza się sterowania przechyłami bocznymi tylko za pomocą panelu sterowania | Tak |  |
|  | Panel sterowania nożnego służący do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . Nie dopuszcza się rozwiązań narażających na nieświadomą regulację i zmniejszającą bezpieczeństwo pacjenta | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratująca życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna – sterowana przy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk do obsługi pilota (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic / | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacji przechyłów bocznych - sterowań nożnych -krzesła kardiologicznego | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w pilocie dla pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz sterowaniu nożnym przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, działający również w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | 4 tworzywowe odbojniki chroniące łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą | Tak |  |
|  | Wysuwana półka na pościel zlokalizowana od strony szczytu nóg | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 200kg. | Tak, podać |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
|  | wyposażenie: Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, Wypełnienie leża wypraski plastikowe | Tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Szafka przyłóżkowa – szt. 4 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 475 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita: 475 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 810 mm | Tak, podać |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
|  | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat nad szufladą np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 65 mm , w tym 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Wózek inwalidzki – szt. 2 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika | TAK |  |
|  | Hamulce oparte na systemie sprężynowym | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 39, 42, 44, 46, 48 cm | TAK |  |
|  | Koła na szybkozłączach, | TAK |  |
|  | Koła tylne, pompowane: 24", | TAK |  |
|  | Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej | TAK |  |
|  | Podnóżki odchylane i wyjmowane, | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane, długie lub krótkie | TAK |  |
|  | Czarna, zmywalna, nylonowa tapicerka | TAK |  |
|  | Kolor ramy: srebrny lub granatowy | TAK |  |
|  | Waga: 18 kg, | TAK |  |
|  | Udźwig: 120 kg, | TAK |  |
|  | Szerokość wózka: 60 / 62 / 64 cm, | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska: 41 cm, | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: 41cm,﻿ | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Taboret obrotowy – szt. 10 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE | Punktacja |
|  | Specjalistyczne krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem | TAK |  |  |
|  | Prosty mechanizm umożliwiający regulację krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Stalowa pięcioramienna podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Średnica podstawy 630 mm | TAK |  |  |
|  | Wysokość: 400-530 | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |  |

| Łóżko noworodkowe/niemowlęce – szt. 2 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Kojec z przezroczystego tworzywa | TAK |  |
|  | Wyposażony w tapicerowany materacyk | TAK |  |
|  | Wymiary zew.: 775x475x950 mm | TAK |  |
|  | Wymiary wew. Kojca: 660x420x230 mm | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Stolik do pielęgnacji noworodka – szt. 1 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stolik do pielęgnacji noworodków: 1xblat | TAK |  |
|  | Stelaż stalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | Wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Blat stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym | TAK |  |
|  | Wymiary: 900x700x870 mm [długość x szerokość x wysokość] | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Kozetka lekarska – szt. 1 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane; | TAK |  |
|  | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: +450 | TAK |  |
|  | Wymiary: 1850x560x500 mm [długośćxszerokośćxwysokość] | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Lampa zabiegowa – szt. 1 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE | Punktacja |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna ze źródłem światła LED | TAK |  |  |
|  | Diody LED w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy | TAK |  |  |
|  | Średnica kopuły 30 cm (+/-5cm) | TAK |  |  |
|  | Obrót czaszy lampy o min. 3600 | TAK |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 120 cm | TAK |  |  |
|  | Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy powyżej 60 [klux] | TAK |  |  |
|  | Lampa wyposażona w 7 (+/-1) źródeł światła LED | TAK |  |  |
|  | Żywotność żarówki min. 30000 godzin | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła bezstopniowa | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy lub ramieniu. | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K] | TAK |  |  |
|  | Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 95 | TAK |  |  |
|  | Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 160 mm, (+/- 20 mm) | TAK |  |  |
|  | Lampa wyposażona w uchwyt sterylny oraz tzw. reling brudny okalający min. 60% obwodu czaszy | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |  |

| Zestaw do przemieszczania pacjenta : materac, rolki, podkładki, nosze, pasy, deski, ślizgi – szt. 2 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Materac do przemieszczania pacjentów Wykonany z tkaniny o bardzo niskim współczynniku tarcia po stronie wewnętrznej oraz gładkiej tkaniny od strony zewnętrznej. Wymiary 100x85 cm | TAK |  |
|  | Pas do przenoszenia (małe nosze) Wymiary: 87x16 cm | TAK |  |
|  | Nosze do przenoszenia z 8 uchwytami Wymiary: 200x90 cm | TAK |  |
|  | Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów Dopuszczalne obciążenie: 150kg Długość 825 [mm] Szerokość 330[mm] Grubość 25 [mm] | TAK |  |
|  | Łatwoślizg (podkład ślizgowy) pod prześcieradło wykonany z ultracieńkiego nylonu, zszytego w formie rękawa Wymiary: 200 x 140 cm | TAK |  |
|  | Panel ślizgowy do przemieszczania wyposażone w 2 pasy zabezpieczające i ergonomiczne uchwyty Wykonane zostały ze sprasowanego polietylenu jednoczęściowe odporne na promieniowanie UV Wymiary: 75x33 cm | TAK |  |
|  | Panel ślizgowy, do przemieszczania Idealnie gładka górna powierzchnia. Dolna powierzchnia pokryta jest taśmą antypoślizgową. Dwukrotnie łamana Wymiary: 0,5 x 60 x 33 cm | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Stanowisko do iniekcji z dwoma podpórkami – szt. 3 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości i obrotu podłokietników | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 510x460 mm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: 360 mm | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 500 mm | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 622x520x850 mm [długośćxszerokośćxwysokość] | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Stojak kroplówek – szt. 5 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1340-2250 mm | TAK |  |
|  | podstawa z tworzywa szt., pięcioramienna na kółkach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | średnica podstawy: 580 mm | TAK |  |
|  | kolumna z rury stalowej chromowanej | TAK |  |
|  | głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Stolik zabiegowy – szt. 5 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE | Punktacja |
|  | Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. | TAK |  |  |
|  | Osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem. | TAK |  |  |
|  | 2 szklane pólki | TAK |  |  |
|  | Miska wykonana z tworzywa. | TAK |  |  |
|  | Długość: 86 cm | TAK |  |  |
|  | Szerokość: 44 cm | TAK |  |  |
|  | Wysokość: 95 cm | TAK |  |  |
|  | Waga: 15 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary półki górnej: 70 x 45 cm | TAK |  |  |
|  | Wymiary półki dolnej: 70 x 45 cm | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie (na półkę): 15 kg | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. | TAK |  |  |

| Stolik medyczny typu MAYO do instrumentów chirurgicznych – szt. 2 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stolik instrumentalny | TAK |  |
|  | Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało, | TAK |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK |  |
|  | Blat z podniesionym rantem, podnoszony ręcznie, regulacja w zakresie: 800-1400 mm, | TAK |  |
|  | Podstawa na 4 kołach o średnicy 80 mm, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 750x500x800-1400mm [długośćxszerokośćxwysokość] | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Materac p/odleżynowy – szt. 2 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca. | Tak |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 160 kg | Tak, podać |  |
|  | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, tryb symulacyjny polegający wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej wskaźnik konieczności wezwania serwisu przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji wskaźnik CPR | Tak, |  |
|  | Trzy tryby pracy materaca: na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, |  |  |
|  | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa | Tak |  |
|  | Akustyczny alarm spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | Tak |  |
|  | Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) | Tak |  |
|  | Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary materaca: 200cm x 86cm | Tak, podać |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak |  |
|  | Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. | Tak |  |
|  | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem | Tak |  |
|  | Materac połączony z pompą szybko złączką | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. | Tak |  |
|  | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak |  |
|  | Maksymalna waga materaca wraz z pompą do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny | Tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Wózek anestezjologiczny – szt. 4 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka | TAK, podać |  |
|  | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki - szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki - wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka | TAK |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |

| Wózek do transportu brudnej i czystej bielizny (Zbieracz) – szt. 5 |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2016 |  |
| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Szafka bez drzwiczek | TAK |  |
|  | 2xpółka | TAK |  |
|  | 1xstelaż do worków na odpady | TAK |  |
|  | Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL | TAK |  |
|  | Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | TAK |  |
|  | Blat z 3 stron obudowany | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy | TAK |  |
|  | Koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK |  |
|  | Pokrywa z tworzywa ABS otwierana ręcznie | TAK |  |
|  | Wymiary: 1050x580x1080 mm | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |