Aparatura i osprzęt do przeprowadzania sekwencjonowania nowej generacji NGS dla PUM w Szczecinie

DZP-262-17/2017

Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..........................................................................

Typ/ Model:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r.

Producent:………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymogi do aparatury: | Tak/Nie (Podać wymiar parametru) | Opis/komentarz |
| I. | System: |  |  |
| 1. | System sekwencjonowania następnej generacji (NGS) |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
| 3. | Wymiary urządzenia nie przekraczające: 60 cm x 100 cm x 100 cm (szer. x dł. x wys.) |  |  |
| 4. | Masa urządzenia nie przekraczająca: 100 kg |  |  |
| 5. | W urządzeniu zintegrowane moduły: do amplifikacji, odczytu sekwencji oraz analizy danych. |  |  |
| 6. | Sekwencjonowanie przez syntezę. |  |  |
| 7. | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (na powierzchni ścian komórki przepływowej), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych. |  |  |
| 8. | Amplifikacja klonalna przebiega na pokładzie sekwenatora. |  |  |
| 9. | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń. |  |  |
| 10. | Brak konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR. |  |  |
| 11. | Długość odczytu w zakresie od co najmniej 75 pz do co najmniej 2 x 150 pz. |  |  |
| 12. | Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców, nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej. |  |  |
| 13. | Maksymalna wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy urządzenia (liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji urządzenia) nie mniej niż 7,0 Gb w trybie sparowanych końców. |  |  |
| 14. | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia w trybie wysokoprzepustowym: -nie mniej niż 20 mln w trybie pojedynczych odczytów, - nie mniej niż 40 mln w trybie sparowanych końców. |  |  |
| 15. | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia w trybie średniej przepustowości: -nie mniej niż 7 mln w trybie pojedynczych odczytów, -nie mniej niż 12 mln w trybie sparowanych końców |  |  |
| 16. | Dokładność odczytu wynosząca Q30 dla co najmniej 80% uzyskanych danych przy analizie w trybie sparowanych końców 2x 150 pz. |  |  |
| 17. | Urządzenie pozwala na sekwencjonowanie małego RNA, przeprowadzenie celowanego resekwencjonowania, wykonanie celowanego sekwencjonowania RNA, prowadzenie analiz mających na celu profilowanie nowotworów hematologicznych i guzów litych. |  |  |
| 18. | Możliwość przeprowadzania kontroli sekwencjonowania, pozwalającego między innymi na sprawdzeniu właściwego przebiegu procesu dla każdego typu reakcji, poprzez dodanie do każdego sekwencjonowania biblioteki kontrolnej. |  |  |
| II. | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
| 1. | UPS: Zasilacz awaryjny |  |  |
|  | wyposażony co najmniej w 9 gniazd oraz zabezpieczenie przepięciowe |  |  |
|  | Wyposażony w złącza komunikacyjne RS232, USB oraz SmartSlot |  |  |
|  | Moc co najmniej – 1980 W |  |  |
|  | Moc pozorna co najmniej – 2200 VA |  |  |
|  | Napięcie wejściowe [V] - 230 |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe [V] - 230 |  |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego - Pełna sinusoida |  |  |
| 2. | Wytrząsarka szybkoobrotowa: |  |  |
|  | Zakres szybkości mieszania (od 200 rpm do 3000 rpm) |  |  |
|  | Zakres ogrzewania prób – od temperatury pokojowej do 99°C |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów temperatury i szybkości wytrząsania |  |  |
|  | Wbudowany timer |  |  |
|  | Funkcja szybkiego mieszania |  |  |
|  | Niezbędne wkłady: Wkład do probówek typu Abgene 96/0.8 ml z zaokrąglonym dnem dołka. Wkład do płytek do PCR typu Eppendorf #0030-128.672. Wkład do mikropłytek 96 dołkowych typu Greiner, NUNC, Matrix. |  |  |