ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY- Z KARDIOWERSJĄ, STYMULACJĄ, PULSOKSYMETRIĄ, NIBP I MONITOROWANIEM EKG 
Z 12 ODPROWADZEŃ – 2 kpl.

| Lp. |  | Parametr / warunek | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Producent | Podać |  |
|  |  | Model | Podać |  |
|  |  | Rok produkcji | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  | Tak |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów |  | Tak, podać < 6 kg – 20 pkt. ≥ 6 kg - 0 |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 |  | Tak |  |
| ZASILANIE |  |  | Tak |  |
|  | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, |  | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią |  | Tak |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  | Tak |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa - w trybie AED - w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej |  | Tak |  |
|  | Łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku |  | Tak |  |
| MONITOROWANIE I REJESTRACJA |  |  | Tak |  |
|  | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu |  | Podać Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych |  | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. |  | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). |  | Tak |  |
| EKG/ RESPIRACJA |  |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min |  | Tak |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV |  | Tak |  |
| STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  | Tak |  |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” |  | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA |  | Tak |  |
| PULSOKSYMETRIA |  |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy |  | Tak |  |
| NIBP |  |  | Tak |  |
|  | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów |  | Podać Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| MONITOROWANIE RKO |  |  | Tak |  |
|  | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |  | Tak |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |  | Tak |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej |  | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  | Tak |  |
|  | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Akumulator litowo –jonowy z czasem pracy min. 6 godz. ciągłego monitorowania- 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Kabel do symulacji stymulacji- 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt., |  | Tak |  |
|  | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. , |  | Tak |  |
|  | Torba na akcesoria z paskiem na ramię wyposażona w łyżki twarde, z możliwością zamontowania łyżek na bokach torby |  | Tak |  |
|  | Elektroda treningowa- 2 szt. |  | Tak |  |
|  | Adapter umożliwiający podłączenie defibrylatora do urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Adapter umożliwiający podłączenie defibrylatora do systemy Simpad-Laerdal- 1 szt. |  | Tak |  |
|  | Kabel zasilający 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |  | Tak |  |
| POZOSTAŁE |  |  | Tak |  |
|  | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta |  | Podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH-URZĄDZENIE DO POMIARU FUNKCJI ŻYCIOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ MONITOROWANIA – 2 kpl.

| - PRODUCENT |  | podać ………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAZWA/MODEL/TYP |  | podać ………………………………………………………………. |  |  |
| - ROK PRODUKCJI |  | podać ………………………………………………………………. |  |  |
| L.p. | Specyfikacja techniczna |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych |  | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków |  | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6 cali i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli |  | Tak |  |
|  | Praca w 3 trybach: triage, pomiar punktowy, monitorowanie ciągłe |  | Tak |  |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia |  | Tak |  |
|  | Wszystkie komunikaty i menu w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem max. 1,7 kg |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o Skalę Wczesnego Ostrzegania (EWS)- wskaźnik stanu pacjenta na podstawie algorytmu z min 5 parametrów do wyboru (NIBP, SpO2, tętno, ciepłota ciała, ilość oddechów) |  | Tak |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną |  |  |  |  |
|  | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: oscylometryczna w trakcie pompowania mankietu |  | Tak |  |
|  | Typowy Czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 15 sek. |  | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 20 do 220 mmHg |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 25 do 230 mmHg |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 200 ud./min z dokładnością (± 3 uderzenia/min) |  | Tak |  |
|  | W zestawie mankiety w rozmiarach „standard” i „duży”, wykończone powłoką antybakteryjną, z możliwością obrócenia przewodu o 360⁰, z możliwością prania w pralce (w zestawie zatyczki do gniazd mankietów). |  | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym |  | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika |  | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wykonywania maksymalnej możliwej liczby pomiarów w ciągu 5 minut |  | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania informacji o pozycji pacjenta w trakcie pomiaru, rozmiarze mankietu i miejscu pomiaru |  | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP. Pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru |  | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania mankietów jednorazowych, ok. 100 pomiarów/mankiet dla pacjentów hospitalizowanych poniżej 1 tyg. lub ok. 1000 pomiarów/ mankiet,, dla pacjentów hospitalizowanych powyżej tygodnia, w celu eliminacji zakażeń krzyżowych |  | Tak |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury: min. od 20°C do 42 °C |  | Tak |  |
|  | Dokładność kalibracji 0,2°C w trybie bezpośrednim / Najmniejsza jednostka wskazania 0,1°C |  | Tak |  |
|  | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo (min. 20 szt. w komplecie) |  | Tak |  |
|  | Miejsce pomiaru: w uchu |  | Tak |  |
| Pulsoksymetria |  |  |  |  |
|  | Pomiar SPO2 w technologii Nonin w zakresie min. 1 – 100% |  | Tak |  |
|  | W komplecie wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej, pletyzmogramu, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika) |  | Tak |  |
|  | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania) |  | Tak |  |
|  | Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 20 do 320 uderzeń na minutę (bpm) ± 3 cyfry |  | Tak |  |
| Pamięć i zarządzanie danymi pacjenta |  |  |  |  |
|  | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. |  | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub wyboru pacjenta z listy |  | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu, |  | Tak |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe |  | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 4 godz., pozwalający na wykonanie min. 45 kompletów pomiarów |  | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie |  | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o czytnik kodów kreskowych |  | Tak |  |
|  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski |  | Tak |  |
|  | Urządzenie umieszczone na statywie jezdnym z półką na akcesoria i wbudowanym oświetleniem półki (dioda LED) |  | Tak |  |

URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ – 1 kpl.

| Lp. |  | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Producent | Podać |  |
|  |  | Model | Podać |  |
|  |  | Rok produkcji | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o obwodzie klatki piersiowej min. 76-130 cm i szerokości klatki piersiowej min. 25-38 cm |  | Tak |  |
|  | Prowadzenie ucisków za pomocą taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  | Tak |  |
|  | Parametry pracy: - głębokość uciśnięć: 20% głębokości klatki piersiowej (przód – tył) dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy piersiowej lub min. 5 do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie masy ciała pacjenta - częstość uciśnięć min. 80 ± 5 /minutę, |  | Tak |  |
|  | Dopasowanie urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta |  | Podać: - automatycznie po aktywacji działania urządzenia, bez konieczności ustawień wstępnych oraz bez jakiejkolwiek ingerencji operatora - 30 pkt, - z koniecznością ustawień ręcznych - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do podatności klatki piersiowej, niezależnie od rozmiarów klatki piersiowej pacjenta |  | Tak |  |
|  | Możliwość podnoszenia i przenoszenia urządzenia wraz z pacjentem na urządzenia transportowe (nosze, deska ortopedyczna, kosz ratowniczy): |  | Podać: - bez przerywania pracy urządzenia - 20 pkt., - konieczność wstrzymania pracy urządzenia przy podnoszeniu i przekładaniu pacjenta na urządzenia transportowe - 0 pkt. |  |
|  | Zabezpieczenie w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski) |  | Podać: - automatyczne zatrzymanie uciśnięć i sygnał/ komunikat alarmowy – 30 pkt - tylko sygnał/ komunikat alarmowy – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, w komplecie min. 5 akumulatorów ze wskaźnikiem poziomu naładowania, czas pracy na kpl. akumulatorów minimum 150 minut, możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi, w zestawie ładowarka akumulatorów z funkcją testowania i rekondycjonowania |  | Tak |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta bez przerywania pracy urządzenia przy pochyleniu do min. 45o w każdej płaszczyźnie |  | Tak |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta bez przerywania uciśnięć na miękkich noszach/ płachcie ratowniczej |  | Tak |  |
|  | Urządzenie zsynchronizowane z defibrylatorami ZOLL |  | Tak |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy do 12 kg |  | Tak |  |
|  | W kpl. torba transportowa z funkcją płachty do przenoszenia pacjenta, z miejscem na akcesoria |  | Tak |  |
|  | Kompletne wyposażenie jednorazowego użytku, min.2 kpl. Pasów jednorazowych klinicznych i min. 1 kpl. pasów szkoleniowych |  | Tak |  |
|  | Warunki środowiskowe: - temperatura pracy min. 0-40 oC - wilgotność wzgl. min. 5-95% - uderzenia min. 50g wg IEC 60068-2-27 - stopień ochrony min. IP24 wg IEC 60529 |  | Tak |  |