WIELODETEKCYJNA MODUŁOWA PLATFORMA DO POMIARU AKTYWNOŚCI BIOCHEMICZNEJ KOMÓREK

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Ocena parametrów technicznych - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MODUŁ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z ANALIZATOREM ELEKTROLITÓW Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………............................ Typ/ Model:…………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: ………………………………… |  |  |  |
|  | Parametry mierzone: pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa | TAK |  | Pomiar w oparciu o maksimum 100 µl krwi – 5 pkt Brak możliwości – 0 pkt |
|  | Parametry liczone: SO2%, HCO3, TCO2, Be-ecf, B-eb, O2Ct, SBC, A, A-aDO2, a/A, O2Cap, Hb, luka anionowa, RI, korekta do temperatury pacjenta: pH, PCO2, PO2. | TAK |  |  |
|  | Pakiety odczynnikowe automatycznie rozpoznawane przez analizator, brak konieczności sczytywania kodów kreskowych. | TAK |  |  |
|  | Szczelnie zamknięty pojemnik na ścieki zintegrowany z pakietem odczynnikowym. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru dla wapnia zjonizowanego od 0.20 do 2.70 mmol/L. | TAK |  |  |
|  | Wysunięcie igły aspirującej lub adaptera dla kapilary automatyczne, wywoływane z panelu głównego na ekranie dotykowym analizatora. | TAK |  |  |
|  | Analizator wyposażony w wymienną kartę mikrosensoryczną zawierającą wszystkie elektrody pomiarowe. | TAK |  |  |
|  | Czas oznaczenia nie dłuższy niż 100 sekund. | TAK |  |  |
|  | Zestaw odczynników i oprogramowanie do transmisji wyników do komputera. | TAK |  |  |
| II | MODUŁ SPEKTROFOTOMETRU MIKROPŁYTKOWEGO Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….................... Typ/ Model:……………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Spektrofotometr mikropłytkowy o zakresie nastawnej długości fali: 200-999nm z lampą ksenonową jako źródło światła. Rozdzielczość: 0,0001 A, Powtarzalność: +/-1% 0,005 A w zakresie 0 do 2 A i +/-3%+/-0,005 A w zakresie 2 do 3 A. | TAK |  | Dokładność nie gorsza niż +/-1% +/-0.010 A w zakresie 0 do 2 A – 5 pkt gorsza - 0 pkt |
|  | Monochromator z siatką dyfrakcyjną zapewniający szerokość połówkową 2,9 nm. | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Obsługiwane płytki: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-dołkowe. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wytrząsanie: liniowe, orbitalne, podwójnie orbitalne. | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Wbudowany inkubator 4 strefowy o konwekcji naturalnej z kontrolą antykondensacyjną i utrzymywaniem temperatury od 4º powyżej otoczenia do 65ºC. | TAK |  |  |
|  | Mikropłytki białe 96 dołków. Taśmy sterylne, samoprzylepne do uszczelniania płytek (200 sztuk). | TAK |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą dostarczonego oprogramowania zapewniającego monitorowanie dołków, przechowywanie i obróbkę wyników oraz eksport do plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych.. | TAK |  |  |
|  | Zestaw sterujący o parametrach minimalnych notebook (procesor wielordzeniowy, pamięć RAM 4GB, HDD 500, DVD+/-RW, LCD15.6"), program operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny licencja dożywotnia. Drukarka kolorowa laserowa. | TAK |  |  |
| III | MODUŁ ANALIZATORA GLUKOZY I MLECZANÓW Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………................. Typ/ Model:……………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: ………………………… |  |  |  |
|  | Jednoczesny pomiar glukozy i mleczanów. Zakres pomiarowy: glukoza 0,5-50 mmol/L, mleczany 0,5-40 mmol/L, nieprecyzja: CV ≤ 1,5 % (12 mmol/L). | TAK |  |  |
|  | Podajnik na minimum 20 próbek w probówkach plus próbki kontrolne. Próbki krwi pełnej pobierane do kapilary maksimum 20 µl gotowe do analizy bez wirowania. | TAK |  | System oparty o pomiary enzymatyczno/amperometryczne - 5 pkt, Inne - 0 pkt |
|  | Zestaw odczynników do przeprowadzenia minimum 2 tysięcy analiz. | TAK |  |  |
| IV | MODUŁ SPEKTROFOTOMETRU Z TERMOSTATOWANYM GNIAZDEM Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Układ optyczny dwuwiązkowy z zakresem nastawności długości fali 190-1100 nm i wbudowanym filtrem holowym. | TAK |  |  |
|  | Dokładność długości fali 0,1 nm, powtarzalność 0,02 nm. | TAK |  |  |
|  | Zakres fotometryczny -3 do +3A, powtarzalność fotometryczna 0,0005 A. | TAK |  |  |
|  | Źródło światła lampy: halogenowa i deuterowa. | TAK |  |  |
|  | Oddzielne, dodatkowe gniazdo pomiarowe dla próbek o dużej mętności. Uchwyt na 6 kuwet. | TAK |  |  |
|  | Termostatowane gniazdo z wyposażeniem utrzymującym stałą temperaturę nastawną w zakresie do minimum 80ºC przy pomocy zewnętrznego obiegu wody. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zapewniające sterowanie z poziomu komputera i eksport wyników. Oprogramowanie musi zapewniać zgodność pracy z wymogami GLP. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Zestaw sterujący o parametrach minimalnych notebook (procesor wielordzeniowy, pamięć RAM 4GB, HDD 500, DVD+/-RW, LCD15.6") program operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny licencja dożywotnia. Drukarka kolorowa laserowa. | TAK |  |  |
| V | MODUŁ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………...................... Typ/ Model:……………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………….. |  |  |  |
|  | Automatyczny analizator hematologiczny o wydajności 80 oznaczeń/godzinę. | TAK |  |  |
| 2. | 22 parametry krwi z rozmazem 3-diff WBC. | TAK |  |  |
| 3. | WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, DWcv,RDWsd,MCH,MCHC,PLT, MPV,PCT,PDWcv,PDWsd,P-LCR%,P-LCC | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 4. | Aspiracja z probówek otwartych 25 µl krwi, Metoda pomiaru oparta o impedencję elektryczną Odczynniki bezcjankowe. | TAK |  |  |
| 5. | Baza minimum 10000 wyników wraz z histogramami. | TAK |  |  |
| 6. | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy. | TAK |  |  |
| 7. | Odczynniki oraz kontrole gwarantowane przez producenta aparatu | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja bazująca na 1 lub więcej pomiarach, lub manualna kalibracja dla WBC, HGB, RBC, PLT, MCV, RDW, MPV. | TAK |  |  |
| 9. | Okres stabilności odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 120 dni. | TAK |  |  |
| 10. | Obsługa z poziomu aparatu i oprogramowanie umożliwiające eksport wyników na zewnętrzny komputer | TAK |  |  |
| VI | MODUŁ WIROWNICZY Z CHŁODZENIEM Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1. | Nastawne przeciążenie do minimum 20 000 x g. | TAK |  |  |
| 1.1 | Temperatura nastawna w zakresie minimum -9 do 40ºC. | TAK |  |  |
| 1.2 | Wirówka o wysokości nie większej niż 35 cm dla zapewnienia łatwego dostępu do próbek. | TAK |  |  |
| 1.3 | Rotor z koszami uchylnymi i adapterami do minimum 28 probówek o średnicy 16 mm, adaptery do 16 probówek stożkowych 15 ml i 8 probówek stożkowych 50 ml. | TAK |  |  |
| 1.4 | Rotor aluminiowy z pokrywą do minimum 30 probówek 1,5-2 ml o przeciążeniu nastawnym do minimum 20 900 x g. | TAK |  |  |
| 2 | Wirówka do 6 probówek 1,5/2 m/ z adapterami do probówek 0,2 i 0,5 ml. Obroty 6000/min | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| VII | MODUŁ SYSTEMU UZDATNIANIA WODY Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Wewnętrzny, integralny zbiornik o pojemności minimum 6l. | TAK |  |  |
|  | Woda zasilająca wodociągowa. | TAK |  |  |
|  | Wydajność urządzenia do minimum 3 l/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej do min. ok.1l/min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość odczytu przewodnictwa wody na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodnictwo/temperatura) | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm) usuwająca bakterie i śladowe ilości substancji organicznych. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie nie wymagające wykonywania okresowej sanityzacji membrany odwróconej osmozy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii. | TAK |  |  |
| VIII | MODUŁ MIERNIKÓW CO2/O3 I TEMPERATURY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
|  | Miernik przenośny dwutlenku węgla o zakresie pomiarowym 0 do 100% +/-1%FS Ozonu 0 - 5000ppm chwilowo do 10000ppm(1%vol) dokł. +/-1%FS. Pomiar dwutlenku węgla czujnikiem fotometrycznym. Wbudowana pompka zaciągająca próbę przez kapilarę, oraz kapilara pobierająca. Pamięć minimum 1000 wyników i oprogramowanie umożliwiające ich eksport do komputera. Walizka transportowa, ładowarka. | TAK Podać typ i producenta |  | Pomiar CO2/O3 w jednym aparacie Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Termometr przenośny z wyświetlaczem o rozdzielczości 0,01°C. Sonda z dwoma czujnikami temperatury, kabel w izolacji z teflonu o długości minimum 7m, Zakres pomiarowy -200 do +350ºC. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| IX | MODUŁ MIKROSKOPOWY Z KAMERĄ Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Mikroskop konsultacyjny z obiektywami "Plan-Achromat" 4x, 10x, 40x, 100x olejowy - kondensor 0.9/ 1.25, | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie halogenowe 6V 30 W oraz typu LED 3200 K, - 4-pozycyjny uchwyt obiektywów - stolik krzyżowy 75x30, prawy z uchwytem preparatów - fototubus 30°/20 (50:50) - okulary 10x/20 Br.foc., zapasowa lampa halogenowa | TAK |  | Możliwość samodzielnej wymiany oświetlenia LED lub halogen Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Kamera o rozdzielczości: 2560 (H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixel Pixel size: 2.2 μm x 2.2 μm Chip size: 5.70 mm x 4.28 mm, diagonal 7.1 mm) Digitization: 3 x 8 Bit / Pixel Integration Time: 100 μs up to 2 s Interface: USB 3.0 | TAK |  |  |
|  | Procesor minimum 4-rdzeniowy - 8GB RAM DDR4 - Karta graficzna minimum 1GB - HDD 2TB SATA 7200rpm - Monitor minimum 24" 1920x1080 Full HD TN - Program operacyjny - Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd, Złącza USB 2.0, USB 3.0 | TAK |  |  |
|  | Zestaw odczynników i komór umożliwiających wizualizację krwinek białych i czerwonych. | TAK |  |  |
| X | MODUŁ HOMOGENIZACYJNY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Homogenizator nożowy o szybkości nastawnej minimum 8000 do 26000 min-1 z końcówką o średnicy 5 mm . Moc 75 W. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Homogenizator młotkowy Bessmana, 1050mg. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XI | MODUŁ ARCHIWIZACJI OBRAZU PREPARATÓW ZNAKOWANYCH CHEMOLUMINESCENCYJNIE Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: może być powystawowy (prod. min. 2014 r.) lub nowy Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | System gotowy do detekcji próbek znakowanych chemiluminescencyjnie z wbudowanym górnym oświetleniem światłem białym, promieniowaniem UV (365 nm.) i światłem niebieskim (480nm). Dopuszczalny system demonstracyjny z gwarancją 24 miesiące. | TAK |  | Możliwość rozbudowy o transiluminator UV Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Wizjer z filtrem umożliwiający oglądanie próbek podczas pracy przy świetle UV, 5-Pozycyjny zmieniacz filtrów emisyjnych, w zestawie filtry: SYBR Green 515-570nm, SYBR Gold 485-655nm,EtBr/Coomassie Blue 570-640nm. | TAK |  |  |
|  | Ciemnia z automatycznym wyłączaniem światła UV przy otwarciu drzwi z możliwością wyłączenia tej funkcji. Stolik do detekcji chemiluminescencji o regulowanej wysokości, diodowy transiluminator światła białego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość grupowania pikseli do 8x8. Chłodzenie kamery do minimum -28 °C, Obiektyw z płynnym powiększeniem 24-70mm, f/2.8 sterowany z poziomu komputera; | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej obróbki obrazu łącznie z wykreślaniem drzewek pokrewieństwa. Możliwość kalibracji systemu i wykorzystania go między innymi do analizy: FISH, GFP, ilościowego PCR, badania ekspresji genów, TLC, automatycznego liczenia kolonii, analizy obrazu zwierząt itd. Możliwość odczytu obrazu w różnych formatach: TIFF, JPEG, BMP, GIF, TGA, PNG. | TAK |  |  |
|  | Zestaw sterujący o parametrach minimalnych notebook (procesor wielordzeniowy, pamięć RAM 4GB, HDD 500, DVD+/-RW, LCD15.6") program operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny licencja dożywotnia. Drukarka kolorowa laserowa. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Tris-HCl, Glicerol, SDS, Beta-merkaptoetanol, bromofenol blue, Tris base, Glicyna, Metanol, Akrylamid 40%, APS, TEMED, TWEEN , 10x Tris/Glycine/SDS, TGX Stain-Free™ FastCast™ Acrylamide Kit with Catalyst, 12%, Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards, Clarity™ Western ECL Substrate, Clarity Max™ Western ECL Substrate Trans-Blot® Turbo™ RTA Mini PVDF Transfer Kit, for 40 blots, Thin Blot Paper Immun-Blot® PVDF Membrane Mini-PROTEAN® Tetra Cell PowerPac™ Basic Power Supply Trans-Blot® Turbo™ Transfer System | TAK |  |  |
| XII | MODUŁ pH METRU Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Wyświetlacz o przekątnej minimum 4,3 cala, zafoliowane przyciski, wbudowany statyw elektrody. | TAK |  |  |
|  | Elektroda plastikowa ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. | TAK |  |  |
|  | Elektroda z końcówką przystosowaną do wbijania w materiał badany. | TAK |  |  |
|  | Saszetki z buforami po 10 sztuk (4,01/7,00/9,21) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 0 do 14 , rozdzielczość pomiaru 0,01 pH, | TAK |  |  |
| XIII | MODUŁ CYTOMETRU Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Kompaktowy cyfrowy cytometr przepływowy (wymiary nie większe niż: 40x40x50 cm, waga nie większa nią 14 kg) wyposażony w zintegrowany z monitorem min. LCD 23” komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania cytometrem oraz analizy cytometrycznej. Możliwość przenoszenia aparatu bez konieczności jego ponownej instalacji i bez udziału serwisu producenta. | TAK |  | Szybkość analizy zbieranych komórek >= 10.000 zdarzeń/s. Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Cytometr wyposażony w 2 lasery półprzewodnikowe: • 488 nm (niebieski) • 640 nm (czerwony) | TAK |  |  |
|  | Układ optyczny skonstruowany w taki sposób, że detektory bezpośrednio przylegają z czterech stron do komory przepływowej oraz używają tylko filtrów pasmowych wybierających poszczególne fluorescencje skracając do minimum drogę optyczną mierzonych sygnałów, brak konieczności ponownego strojenia optyki. | TAK |  |  |
|  | Cytometr pracuje w oparciu o system podciśnieniowy pobierania próbki, tzn. próbka zasysana przez cytometr z dowolnej probówki lub innego naczynia podłożonego pod igłę zasysającą, co pozwala na bezpośrednie dodawanie odczynników do komórek w trakcie ich zbierania. W tym celu probówka nie przylega szczelnie do portu pobierania, zostawiając miejsce na włożenie końcówki pipety do probówki w czasie jej zbierania. | TAK |  | Cytometr mierzy 4 fluorescencje (FL) dzielone pomiędzy laserami w następujący sposób: -3 FL z lasera niebieskiego -1 FL z lasera czerwonego Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Cytometr ze stałym napięciem na fotopowielaczach, tzn. pomiar wykonywany jest bez wstępnej procedury ustawiania napięć na detektorach, ze stałymi, takimi samymi napięciami dla wszystkich pomiarów. Czułość cytometru musi wynosić minimum <75 MESF dla FITC i <50 MESF dla PE. Cytometr musi automatycznie wykonywać kontrolę jakości w oparciu o jedną probówkę z kulkami kalibracyjnymi, jednocześnie obliczając kompensacje fluorescencji w poszczególnych kanałach. Można śledzić działanie cytometru w oparciu o wykresy L-J. | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji szybkości pobierania próbki w zakresie 10 ul/min do 100 ul/min. Poza automatyczną możliwością regulacji średnicy strumienia z komórkami przez cytometr, podczas zbierania próbek, musi być możliwość ręcznej regulacji tego parametru w zakresie 5-40 ul. | TAK |  |  |
|  | Zestaw początkowy odczynników umożliwiających pracę urządzenia. | TAK |  |  |
| XIV | MODUŁ CIEPLARKI Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
|  | Pojemność minimum 112 litrów, temperatura od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do minimum 100 °C. Kontroler z wyświetlaczem LCD. Elektromechaniczna regulacja klapki wylotowej. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy zegar sterujący 0-99,59 h i funkcją pracy ciągłej. Port USB dla rejestracji danych | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | 3 chromowane półki Wewnętrzne szklane drzwi Fluktuacja temperatury w 37°C: +/-0,1K Wymiary komory minimum: 510x530x420 mm (szer. x wys. x głęb.) | TAK |  |  |
| XV | MODUŁ ZABEZPIECZANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Zamrażarka pionowa o pojemności powyżej 560 litrów, Możliwość przechowywania co najmniej 40 000 probówek 2 ml. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 1.1 | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej, niepowlekanej tworzywem, zamykana na klucz. | TAK |  |  |
| 1.2 | Temperatura nastawna od -50 do -86°C Czas schładzania z temperatury pokojowej do -85°C nie większy niż 6 godzin. | TAK |  |  |
| 1.3 | Automatyczny podgrzewany system wentylacji wnętrza komory z przyciskiem na panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 1.4 | Izolacja o grubości minimum 130 mm gwarantująca nieograniczoną trwałość izolacji termicznej. Minimum 5 drzwi wewnętrznych, szczelnych i dodatkowo izolowanych. | TAK |  |  |
| 1.5 | Zużycie energii nie większe niż 10,5 kW/dzień. | TAK |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 1.6 | Wymiary zewnętrzne maksimum: szerokość 103 + 8 cm klamka x głębokość 86 x wysokość 195 cm. | TAK |  |  |
| 2. | Chłodziarka, 1 szuflada na warzywa i owoce, 5 półek szklanych, 5 półek w drzwiach, pojemność 340-350 litrów. Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 175 x 60 x 65 cm (+/- 5%). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 3. | Zamrażarka, 7 szuflad przeźroczystych z tworzywa sztucznego, pojemność 230-250 litrów. Wymiary (wys. x szer. x gł.) 175 x 60 x 65,5 cm (+/- 5%). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 4. | Dewar do przenoszenia próbek w niskiej temperaturze, Pojemność 1L. Wnętrze odporne na uszkodzenie mechaniczne - bez szkła. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XVI | MODUŁ MIAROWY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Waga analityczna maksymalne obciążenie 310 g. Obciążenie minimalne 10 mg. Dokładność odczytu [d] 0,1 mg, Powtarzalność: 0,1 mg (Rt≤220g) 0,2 mg (220g<Rt≤310g). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Waga precyzyjna. Obciążenie maksymalne 6 kg. Dokładność odczytu [d] 0,1 g. Powtarzalność: 0,15 g. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XVII | MODUŁ MIESZANIA Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, objętość mieszania: do 20 l, średnica płyty 135 mm (+/- 5%), temperatura nastawna do 310°C, obroty 50-1500/min. 3 pałeczki magnetyczna 40 mm. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Worteks z regulacją obrotów0-3000 obr/min i możliwością stosowania nakładek do płytek, probówek itd. Wymiary: 148 x 205 x 63 mm (+/- 5%), - 2 sztuki. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 3. | Mieszadło z platformą uchylną w 2 płaszczyznach, nastawna szybkość 0 do 80obr/min. Wyświetlacz LED, Wymiary: 280 x 150 x 330 mm (+/- 5%). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 4. | Mieszadło 6 rolek, rolki o długości 24.5 mm, obroty 30 /min . Wymiary do: 240 x 545 x 115 mm (+/- 5%) | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XVIII | MODUŁ APLIKATORÓW Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Pipety z gwarancją minimum 170 cykli autoklawowania w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości z cyframi umieszczonymi pionowo dla wygodnej pracy prawo- i leworęcznej. Pokrętło nastawiania objętości niezależne od przycisku pipetowania. Oddzielne, dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie pipety na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych. Objętości: 0,1-2,5 - 3 sztuki 0,5- 10 µl - 3 sztuki 10-100 µl – 3 sztuki 100-1000 µl – 3 sztuki 20-200 µl -3 sztuki 500-5000 µl – 3 sztuki 0,5-10 µl / 8 kanałów – 2 sztuki 30-300 µl / 8 kanałów – 2 sztuki Statyw karuzelowy 6-miejscowy – 3 sztuki | TAK Podać typ i producenta poszczególnych objętości |  | Pipety z wnętrzem wykonanym z pochodnej teflonu Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 2. | Końcówki do nanoszenia na żel (2x96 sztuk) – 2 opakowania Rynienki na odczynniki do pipety wielokanałowej. 50 szt. Autoklawowalne pudełka z 96 końcówkami 2-200 ul, - 5 sztuk. Autoklawowalne pudełka z 96 końcówkami 100-1000 ul, - 5 sztuk, Autoklawowalne pudełka z 24 końcówkami 100-5000 ul, - 5 sztuk. | TAK |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem i sterowaniem elektronicznym. Możliwość zapamiętania różnych programów pipetowania. Funkcja miareczkowania. Pokrętło bezpośredniego wyboru trybu pracy. Zakres nastawności 0,2-5 ml. W zestawie statyw - ładowarka. | TAK Podać typ i producenta |  | Możliwość zaprogramowania daty i godziny Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| XIX | MODUŁ TERMOSTATOWANIA PRÓB Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Termomikser z prędkością nastawną w zakresie minimum: 300-3000 obr/min dostosowywana automatycznie do rodzaju zainstalowanego bloku. Minimalny zakres termostatowania od 15 stopni poniżej otoczenia 100 °C; Orbita mieszania 3 mm; Dokładność inkubacji: ±0,5 °C przy temp. 20 – 45 °C; Możliwość dokupienia pokrywy bloku z aktywnym ogrzewaniem wieczek probówek; Wyświetlacz LCD nastawionych parametrów Minimum 5 przycisków bezpośredniego dostępu do zapamiętanych programów. | TAK Podać typ i producenta |  | Automatyczne rozpoznawanie bloków Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 1.1 | Bloki do powyższego termomiksera na: 24 probówki x 2 ml 8 probówek Falcon 15 ml Płytkę MTP z pokrywą zapewniającą izolację Bloki wymieniane bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
| 2. | Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 litrów i mocy 700 W. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XX | MODUŁ OBLICZENIOWY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza |  |  |  |
| 1. | Komputer z procesorem minimum czterordzeniowym 4,2 GHz Turbo, 8MB cache,, karta grafiki minimum: taktowanie 1632 MHz, GDDR5 8192 MB. Pamięć minimum 16GB DDR4, SSD 480 GB, HDD 4 TB, Oprogramowanie systemowe, klawiatura i mysz bezprzewodowa, przenośny dysk 2,5” 4TB Oprogramowanie do tworzenia plików pdf, scalania wielu plików pdf w przeglądarce, przekształcania plików PSD, AI, INDD w pdf, oraz z plików pdf z zachowaniem formatowania do plików tekstowych, pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do tworzenia prezentacji - licencja bezterminowa, oprogramowanie antywirusowe | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Dwa monitory o przekątnej minimum 23,8”, matryca AH-IPS LED, rozdzielczość nominalna 1920x1980 | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka laserowa z drukiem dwustronnym i ze skanerem, modułem WiFi. | TAK Podać typ i producenta |  |  |