DOSTAWA I MONTAŻ KOMORY KRIOGENICZNEJ

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………….

Typ, model: ………………………………………………………………………………………………..................................................................

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 lub nowsza.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Ocena parametrów technicznych- punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Komora kriogeniczna |  |  |  |
| 1. | Kriokomora (4-5 osobowa) z przedsionkiem od góry zamknięta sufitem. | TAK |  |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne główne - 230V 50/60Hz. | TAK |  |  |
| 3. | Kriokomora wyposażona w dotykowy panel sterujący - minimum15 cali. | TAK |  |  |
| 4. | Wnętrze kriokomory wykonane z drewna bukowego lub dębowego. | TAK |  |  |
| 5. | Podłoga przedsionka i kabiny zabiegowej na tym samym poziomie. | TAK |  |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne kriokomory przystosowane do pomieszczenia, zgodnie z rzutem pomieszczenia – Załącznik techniczny: PW/A/03 | TAK |  |  |
| 7. | Podjazd dla niepełnosprawnych z poręczą. | TAK |  |  |
| 8. | Podłoga komory zabiegowej i przedsionka wykonana z materiału antypoślizgowego zgodnie z wymogami Sanepidu. Nie dopuszcza się podłogi z drewna. | TAK |  |  |
| 9. | Zakres regulacji temperatury w komorze zabiegowej do -160ºC. | TAK |  |  |
| 10. | Wizualizacja temperatur zabiegowych na panelu dotykowym. | TAK |  |  |
| 11. | System zasilania kriokomory oparty na bezpośrednim wtrysku gazu do wnętrza komory zabiegowej. Nie dopuszcza się układu wymiennikowego. | TAK |  |  |
| 12. | Czynnik roboczy – syntetyczne powietrze LAir (22% O2 ±2% + 78%N2 ±2%) w układzie wtryskowym. (Wybór systemu zasilania wybrany przez Zamawiającego ze względów ekonomicznych i specyfiki użytkowania urządzenia). | TAK |  |  |
| 13. | Zabezpieczenie kosztów 30 tys kg gazu po aktualnej cenie rynkowej. | TAK |  |  |
| 14. | Czujnik tlenu z wizualizacją na panelu dotykowym. | TAK |  |  |
| 15. | Maksymalny czas wychładzania kriokomory: 25 minut. | TAK |  |  |
| 16. | Programowalny czas zabiegu w dowolnym przedziale czasowym. | TAK |  |  |
| 17. | Wizualizacja czasu zabiegu oraz daty na panelu dotykowym. | TAK |  |  |
| 18. | Bezobsługowy, automatyczny system osuszający kriokomorę (stan procesu widoczny na monitorze); programowalny przez obsługę czas osuszania. | TAK |  |  |
| 19. | System pomiaru temperatury w kriokomorze: minimum 4 niezależne czujniki na wskazanych wysokościach: 55 cm; 80 cm; 130 cm; 170 cm. | TAK |  |  |
| 20. | System alarmowy we wnętrzu kriokomory. | TAK |  |  |
| 21. | Licznik zabiegów. Wizualizacja na panelu dotykowym. | TAK |  |  |
| 22. | Zapisywanie historii zabiegów oraz wyświetlanie na panelu dotykowym. | TAK |  |  |
| 23. | System elektroniczny umożliwiający pozostawienie wymrożonej kriokomory w trybie podtrzymania temperatury w przedziale (– 60°C: – 100°C) - oczekiwanie na następną grupę pacjentów. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 24. | Automatyczny i elektryczny układ recylkulacji w komorze zabiegowej wyrównujący temperaturę między dolnymi i górnymi partiami komory zabiegowej. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 25. | System „cold buffer” buforowanie zimna bez wydmuchiwania do komory zabiegowej w przerwach miedzy zabiegami. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 26. | Komunikacja głosowa obsługi z pacjentem w trakcie zabiegu. | TAK |  |  |
| 27. | Komunikaty głosowe o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach zabiegowych minimum: początek zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec wychładzania, zabieg przerwany. | TAK |  |  |
| 28. | Komora zabiegowa wyposażona w panoramiczną, podgrzewaną (niezamarzającą) szybę, pozwalającą na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory, minimum 1m2. | TAK |  |  |
| 29 | Szklane drzwi wejściowe do przedsionka wykonane ze szkła hartowanego pozwalające na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory. | TAK |  |  |
| 30. | Oświetlenie wewnętrzne ledowe. | TAK |  |  |
| 31. | Funkcja sauny Infrared. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 32. | Mobilny moduł do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej dla zwierząt laboratoryjnych (szczury; 3-4 w trakcie jednego zabiegu) wraz ze zbiornikiem kriogenicznym (min Eurocyl 180- maks. 230) i instalacją. System zasilania dowolny. | TAK |  |  |
| 33. | Zabezpieczenie kosztów 500 kg gazu po aktualnej cenie rynkowej, dla modułu mobilnego. | TAK |  |  |
| II. | Prace dodatkowe związane z montażem kriokomory |  |  |  |
| 1. | Wykonanie adaptacji pomieszczenia dla użytkowania kriokomory zgodnie z wymogami jej eksploatacji oraz załączonym projektem i zakresem prac – Załącznik techniczny PW/A/03 oraz Załącznik Nr III A.1 - tabela nr 1. | TAK |  |  |
| 2. | Wykonanie przebieralni (męskiej i damskiej) wraz z szafkami. | TAK |  |  |
| 3. | Wykonanie fundamentu pod zbiornik zgodnie z projektem wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – Załączniki techniczne: PW/A/01; E1; E34. | TAK |  |  |
| 4. | Dostawa i montaż nowego zbiornika kriogenicznego o pojemności minimum 2000 kg maksimum 4500 kg wraz z wykonaniem instalacji kriogenicznej pomiędzy zbiornikiem a komorą wg. Załączników technicznych: PW/S/01; PW/S/02; PW/S/04; PW/S/05 oraz Załącznika Nr III A.2 - opis wykonania instalacji azotu nr 2. | TAK |  |  |
| 5. | Dostawa mebli do pomieszczenia kriokomory, minimum: biurko, szafka na drewniaki, szafka na stroje do kriokomory. | TAK |  |  |
| 6. | Wykonanie przebić instalatorskich zgodnie z wymogami kriokomory. | TAK |  |  |
| 7. | Wykonanie instalacji do napełnienia małych zbiorników kriogenicznych. | TAK |  |  |
| 8. | Dostawa drewniaków, jako niezbędnego elementu strojów zabiegowych. 20 sztuk w różnych rozmiarach (po dwie pary w rozmiarze). | TAK |  |  |
| 9. | Dostarczenie kompletnych strojów zabiegowych (50 damskich i 50 męskich; w rożnych rozmiarach). | TAK |  |  |