## Arkusz1 (2)
SYSTEMOWY UKŁAD TERMOWIZYJNY DO JEDNOCZASOWEJ OCENY TEMPARATURY PRZEDNICHI I TYLNYCH POWIERZCHNI CIAŁA
L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Ocena parametrów technicznych - punktacja
I | KAMERA DO MOBILNEGO POMIARU TERMOGRAFICZNEGO - 1 SZT.
Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Typ/ Model: …………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r
Producent: …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Kraj pochodzenia: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
1 | Detektor FPA o rozdzielczości 1024x768 pikseli, piksel 17µm, odświeżenie 30Hz. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
2 | Zakres spektralny 7,5-14 µm. | TAK
3 | Zakres pomiarowy -40 do +2000°C w podzakresach. | TAK
4 | Dokładność dla zastosowań medycznych dla : ±1°C lub ±1% odczytu w zakresie od +5˚C do +150˚C oraz +/-2°C lub 2% w pozostałym zakresie temperatur. | TAK/NIE |  | TAK =5 pkt NIE =0 pkt
5 | Czułość termiczna detektora <20mK przy 30°C. | TAK/NIE |  | <=20mK - 10 pkt >20mK - 0 pkt
6 | Obiektyw o polu widzenia nie mniej niż 45° x 34°, minimalna odległość ostrzenia nie więcej niż 0,2m. | TAK
7 | Autofocus z precyzyjnym ultradźwiękowym pozycjonowaniem soczewki. | TAK
8 | Ciągły zoom cyfrowy w zakresie co najmniej 1-8x. | TAK
9 | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej niż 4,3cala i rozdzielczości nie mniejszej niż 800 × 480pikseli. Regulowany kąt obserwacji w zakresie co najmniej 120°. | TAK
10 | Wbudowany aparat cyfrowy o rozdzielczości co najmniej 5 Mpix. Możliwość dopasowania pola widzenia kamery wizyjnej do pola widzenia kamery termowizyjnej. | TAK
11 | Możliwość tworzenia opisów w postaci szkiców odręcznych na dotykowym ekranie kamery. | TAK
12 | Możliwość rejestracji filmów termowizyjnych w formacie .mp4 na kartę pamięci. | TAK
13 | Możliwość rejestracji radiometrycznych filmów termowizyjnych na kartę pamięci. | TAK
14 | Prezentacja obrazów multispektralnych - zdjęcie termowizyjne z uwydatnieniem detali wizyjnych dla ułatwienia diagnostyki medycznej. | TAK/NIE |  | TAK =5 pkt NIE =0 pkt
15 | Fuzja termiczna typu co najmniej obraz w obrazie, przenikanie. | TAK
16 | Możliwość zwiększania rozdzielczości pojedynczych termogramów poprzez rejestrację minimum 16 obrazów w standardowej rozdzielczości i łączenie ich w jeden obraz radiometryczny o rozdzielczości 2048x1536 pikseli. | TAK
17 | Emisyjność regulowana w zakresie od 0,01 do 1,0. | TAK
18 | Co najmniej dwa przyciski programowalne zapewniające szybki dostęp do wybranej funkcji kamery, np. zmiana palety kolorów, zmiana zakresu kalibracji, wybranie narzędzi pomiarowych. | TAK
19 | Możliwość dodania co najmniej 10 punktów pomiarowych oraz co najmniej 10 obszarów pomiarowych z możliwością odczytu temperatury min/ max/ średniej. | TAK
20 | Możliwość tworzenia w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zapisanym profilu temperatury wzdłuż linii pomiarowej. | TAK
21 | Możliwość przygotowania prostego raportu z pomiarów wewnątrz kamery w postaci pliku .pdf. | TAK
22 | Możliwość zapisu obrazów z regulowanym interwałem od 15s aż do 24H. | TAK
23 | Wbudowany odbiornik GPS pozwalający na dodanie pozycji do każdego termogramu. | TAK
24 | Możliwość przesyłania obrazu termowizyjnego poprzez WiFi do tableta/ telefonu z systemem Android i iOS. | TAK
25 | Rejestracja zdjęć i termogramów na kartę SD o pojemności co najmniej 8GB. | TAK
26 | Interfejsy: USB A, USB mini, HDMI, WiFi, GPS. | TAK
27 | Waga kamery z baterią nie większa niż 1,3kg. | TAK
28 | W zestawie: Kamera termowizyjna, 2x bateria, ładowarka 2-komorowa, zestaw słuchawkowy, kabel HDMI-HDMI, kabel USB A na B, walizka transportowa, pasek na szyję, karta pamięci, zasilacz, adapter do statywu. | TAK
29 | Mobilny system rejestracji danych - 1 szt. | TAK
29.1 | minimum Procesor Intel i7 | TAK
29.2 | minimum Dysk twardy 128 SSD + 1T HDD | TAK
29.3 | minimum RAM 16GB | TAK
29.4 | system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit | TAK
II | KAMERA DO STACJONARNEGO POMIARU TERMOGRAFICZNEGO - 2 SZT.
Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Typ/ Model: …………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r
Producent: …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
1 | Detektor: 640x480pikseli | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
2 | Zakres spektralny: 7,5 do 14um | TAK
3 | Czułość termiczna NETD nie gorsza niż 30mK przy 30 °C | TAK/NIE |  | <=30mK - 10 pkt >30mK - 0 pkt
4 | Szerokokątny obiektyw o polu widzenia nie mniejszej 45° x 34°, IFOV 1,23 mrad | TAK
5 | Ustawienie ostrości ręczne i automatyczne | TAK
6 | Zakres pomiarowy -20 do +650oC w dwóch podzakresach | TAK
7 | Dokładność pomiarowa nie gorsza niż +/-2°C lub 2% | TAK
8 | Możliwość regulacji prędkość rejestracji: | TAK
8.1 | 50 Hz przy rozdzielczości 640 × 480 pikseli | TAK
8.2 | 100 Hz @ rozdzielczości 640 × 240 pikseli | TAK
8.3 | 200 Hz @ rozdzielczości 640 × 120 pikseli | TAK
9 | Interfejsy komunikacyjne co najmniej: Gigabit Ethernet oraz USB 2.0 HS | TAK
10 | Zgodność komunikacji przez Gigabit Ethernet ze standardami GenICam i GigE Vision. | TAK
11 | Obsługiwane protokoły: TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP | TAK
12 | 2 wejścia i 2 wyjścia cyfrowe optoizolowane 10-30VDC | TAK
13 | Zasilanie 12VDC z adaptera sieciowego lub akumulatora | TAK
14 | Masa do 0,9kg | TAK
15 | Wymiary nie większe niż (L × W × H): 216 x 73 x 75 mm | TAK
16 | System rejestracji danych - 1 szt. | TAK
16.1 | minimum Procesor Intel i7 | TAK
16.2 | minimum Dysk twardy 128 SSD + 1T HDD | TAK
16.3 | minimum RAM 16GB | TAK
16.4 | system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit | TAK
III | Program do analizy i rejestracji danych - 3 licencje
1 | Oprogramowanie musi pozwalać na analizy obrazów i rejestrację sekwencji termowizyjnych z pełną prędkością dostępną dla danego modelu. Możliwość jednoczesnej rejestracji termogramów z dwóch kamer. Możliwość zdefiniowania kilku trybów rozpoczęcia rejestracji sekwencji obrazów: data i godzina lub warunkowa: po przekroczeniu wartości progowej wybranej funkcji pomiarowej np. temperatury min/max/średniej lub zmiany dystrybucji temperatury w obszarze ponad zadaną wartość. Oprogramowanie musi posiadać wbudowane filtry cyfrowe obrazu: DDE, górno-przepustowy, dolno-przepustowy, krawędziowy oraz pozwalać na definiowanie własnych filtrów. Program musi posiadać zawansowane funkcje analizy sekwencji obrazów: Odejmowanie obrazów - obrazy różnicowe, uśrednianie wybranej ilości obrazów. Możliwość tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie z wybranych punktów lub obszarów pomiarowych. Możliwość wykreślania profili - rozkładu temperatury wzdłuż wybranej linii prostej lub łamanej. Możliwość skracania zarejestrowanej sekwencji obrazów do wybranej ilości klatek. Eksport sekwencji termogramów do formatu WMV, CSV, Matlab, SAF, FITS, EXE. Środowisko programistyczne tzw. SDK dla Matlab oraz .Net pozwalające na współpracę z kamerami online oraz analizę obrazów offline. | TAK/NIE |  | TAK =5 pkt NIE =0 pkt
IV | Statyw kolumnowy z głowicą 3D - 2 szt.
Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Typ/ Model: …………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r
Producent: …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
Kraj pochodzenia: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
1 | Wysokość robocza 35-250 cm. | TAK
2 | Kolumna ze stali chromowanej. | TAK
3 | Lekka i stabilna konstrukcja. | TAK
4 | Statyw na kółkach. | TAK
V | Statyw z szybkozłączką i uchwytem do kamer stacjonarnych - 2 szt.
Nazwa oferowanego urządzenia:
Typ/ Model:
Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r
Producent:
Kraj pochodzenia:
1 | Blokada trzech przegubów za pomocą jednej śruby centralnej. Uchwyt montażowy do aparatu ze śrubą ¼ cala oraz uchwyt do mocowania na rurę i blat. | TAK
VI | Szkolenie certyfikowane Infrared Training Center POZIOM I - 5 osób
1 | Minimum 5 dniowe z zakresu termografii zgodne z ISO 17024, zakończone egzaminem, pozwalające uzyskać kompetencje honorowane na całym świecie | TAK
VII | Szkolenie z technik termowizyjnych w medycynie - 5 osób
1 | Zawiera moduły teoretyczne oraz ćwiczenia praktycznie z wykorzystaniem kamer i oprogramowania na potrzeby termografii medycznej. Szkolenie prowadzone przez trenera z certyfikatem Certified Clinical Thermography Technician. | TAK
VIII | Warunki serwisu. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii systemu: | a) do 24h b) do 48h c) powyżej 48h |  | a) =10 pkt b) =5 pkt c) =0 pkt
IX | Warunki serwisu. System zastępczy na czas awarii: | TAK/NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt