Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| WYKAZ GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH SPRZETU LABORATORYJNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Analizator biochemiczny –1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: |  | (wypełnić) |  |
| Urządzenie nowe/używane |  | (wskazać) |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016 r.): |  | (wypełnić) |  |
| Kraj pochodzenia, Producent: |  | (wypełnić) |  |
|  | Minimalne wymagane parametry oferowanego aparatu |  | Parametry oferowanego sprzętu (potwierdzić, podać wartość, opisać) |
| 1 | Automatyczny analizator, typu bench-top, do monitorowania stężenia leków oraz oznaczania narkotyków pracujący w systemie swobodnego dostępu |  | Tak,.................................. |
| 2. | Oznaczania dostępne w analizatorze: acetaminofen w surowicy, amfetamina w krwi i moczu, benzodwuazepiny w surowicy i moczu, THC-COOH w surowicy i moczu, kokaina (metabolity) w surowicy i moczu, opiaty w surowicy i moczu, trójcykliczne antydepresanty w surowicy, kwas walproinowy w surowicy, karbamazepina w surowicy, teofilina w surowicy, Salicylany w surowicy, fenobarbital w surowicy, LSD w moczu, alkohol etylowy w surowicy i moczu, glukuronid etylu w moczu, digoksyna w surowicy, kreatynina met enzymatyczna w moczu (opisać/wskazać) |  | Tak,.................................. |
| 3 | Analizator umożliwia oznaczanie wszystkich parametrów wskazanych w Załączniku nr III A do SIWZ |  | Tak,.................................. |
| 4 | Pomiar metodą immunoenzymatyczną (EMIT), lub QMS, CEDIA, DRI. |  | Tak,.................................. |
| 5 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę. (wskazać wydajność) |  | Tak,.................................. |
| 6 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów za pomocą kodów kreskowych. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów. |  | Tak,.................................. |
| 7 | Minimum 10 pozycji odczynnikowych. Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu (podać ilość pozycji odczynnikowych) |  | Tak,.................................. |
| 8 | Możliwość doładowywania odczynników, kuwet i próbek (próbka cito) w czasie pracy analizatora bez zatrzymania pracy analizatora (pauza / stop / stand by itd. |  | Tak,.................................. |
| 9 | Analizator wyposażony w niewymienną lampę jako źródło światła lub nieodpłatna wymiana lampy w okresie dzierżawy analizatora. (opisać/wskazać) |  | Tak,.................................. |
| 10 | Możliwość odczytu wartości kontroli, kalibratorów i aplikacji z kodu kreskowego lub z pliku. |  | Tak,.................................. |
| 11 | Menu analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim. Wymagana instrukcja dla użytkownika w formie papierowej. |  | Tak,.................................. |
| 12 | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia dostawy. Stabilność odczynników po otwarciu min. 28 dni. (należy wskazać termin ważności odczynników). |  | Tak,.................................. |
| 13 | Analizator wyposażony w wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey- Jennings’a |  | Tak,.................................. |
| 14 | UPS podtrzymujący pracę analizatora przez co najmniej 20 min. |  | Tak,.................................. |
| 15 | Analizator do usytuowania na stole laboratoryjnym |  | Tak,.................................. |
| 16 | Możliwość automatycznego rozcieńczania stężonych kalibratorów przez analizator. (wskazać) Parametr punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  | Tak,.................................. |
| 17 | Analizator pracuje przy użyciu kuwet jednorazowych. (wskazać) Parametr punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  | Tak,.................................. |
| 18 | Wszystkie zbiorniki na wodę, ścieki, kuwety wbudowane w analizator (bez konieczności zwiększenia powierzchni zajmowanej przez sam analizator). (wskazać) Parametr punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  | Tak,.................................. |
| 19 | Krótkie procedury start up i stand by (podać w minutach). Parametr punktowany: Najkrótsza procedura start up – 2,5 pkt Najkrótsza procedura stand by – 2,5 pkt |  | Tak,.................................. |
| 20 | Zewnętrzna drukarka laserowa do analizatora kompatybilna z oferowanym urządzeniem (należy opisać, podać typ; model) |  | Tak,.................................. |
| 21 | Bezpłatne szkolenie użytkowników z zakresu obsługi analizatora w terminie 5 dni od dnia dostawy urządzenia. |  | Tak,.................................. |
| 22 | Gwarancja i serwis analizatora na czas trwania dzierżawy (36 m-cy) |  | Tak,.................................. |
| 23 | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia o awarii. |  | Tak,.................................. |
| 24 | Zgłoszenie awarii do serwisu Wykonawcy. (należy wskazać) dane adresowe, email, fax, telefon |  | Tak,.................................. |

……………………………............

podpis osoby/osób upoważnionej