Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr I – Defibrylator – 1 szt.

| ###### L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany /Punktacja | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED. | TAK |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20. | Tak / Podać > 25 – 10 pkt. <25 – 0 pkt |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s. | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5”. | Tak / Podać > 5,5” – 10pkt. <5,5” – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 7 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min. 50mm. | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min. | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv. | Tak / Podać ≥ 8 poziomów – 10 pkt. <8 poziomów 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne. | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min. | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA. | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi i EtCO2. | TAK |  |
| III | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Torba oryginalna dedykowana do opisanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim | TAK |  |
| IV | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) |  |  |

Podpis:

.................................................