Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr II – Aparatura medyczna.

Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa – 3 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................ Producent i kraj pochodzenia………………………………………………………………….. Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne. | TAK |  |
| 2. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 3. | Klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 4. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
| 5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | TAK |  |
| 6. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek. | TAK, podać |  |
| 7. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. | TAK |  |
| 8. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK, podać |  |
| 9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność szybkości dozowania +/-2%. | TAK |  |
| 11. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
| 12. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml. | TAK, podać |  |
| 13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. | TAK |  |
| 16. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml. | TAK |  |
| 17. | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | TAK |  |
| 18. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg. | TAK, podać |  |
| 19. | Możliwość programowania nazwy oddziału. | TAK, podać |  |
| 20. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków). | TAK, podać |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili. | TAK, podać |  |
| 22. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. | TAK, podać |  |
| 23. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. | TAK, podać |  |
| 24. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. | TAK, podać |  |
| 25. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. | TAK, podać |  |
| 26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK, podać |  |
| 27. | Regulacja głośności alarmu. | TAK, podać |  |
| 28. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. | TAK |  |
| 29. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
| 30. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 20h przy przepływie 5 ml/h - 4h przy przepływie 100 ml/h | TAK, podać |  |
| 31. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 32. | Klasa ochronności min. I, CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |
| 33. | Port komunikacyjny np. RS-232. | TAK |  |
| 34. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max. 4,3 kg. | TAK, podać |  |
| III. | ŚWIADECTWA I CERTFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

Pompa infuzyjna objętościowa – 2 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................ Producent i kraj pochodzenia………………………………………………………………….. Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 3. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
| 4. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h. | TAK, podać |  |
| 5. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
| 6. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 1 ml/h: do 1500 ml/h. | TAK, podać |  |
| 7. | Objętość infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-9999,9 ml/h. | TAK, podać |  |
| 8. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. | TAK, podać |  |
| 9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność szybkości dozowania +/-5%. | TAK |  |
| 11. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. | TAK, podać |  |
| 12. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 16 poziomów w zakresie 300-600 mmHg. | TAK |  |
| 13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. | TAK |  |
| 16. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany nazw leków). | TAK, podać |  |
| 17. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. | TAK, podać |  |
| 18. | Ustawiania czułości detektora powietrza: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji. | TAK |  |
| 19. | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania. | TAK |  |
| 20. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. | TAK, podać |  |
| 21. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK, podać |  |
| 22. | Regulacja głośności alarmu. | TAK, podać |  |
| 23. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. | TAK |  |
| 24. | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
| 25. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 12h przy przepływie 25 ml/h - 3h przy przepływie 100 ml/h. | TAK, podać |  |
| 26. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 27. | Klasa ochronności minimum I, BF. | TAK |  |
| 28. | Port komunikacyjny np. RS-232. | TAK |  |
| 29. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,5 kg. | TAK, podać |  |
| 30. | Współpraca z przyrządami do przetoczeń bez wstawki silikonowej wykonanymi z RB5. | TAK |  |
| III. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

Aparat EKG – 1 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 2. | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia. | TAK |  |
| 3. | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. | TAK |  |
| 4. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
| 5. | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
| 6. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
| 7. | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej min. 4,0” z pojemnościowym ekranem dotykowym. | TAK |  |
| 8. | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowe. | TAK |  |
| 9. | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | TAK |  |
| 10. | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK |  |
| 11. | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz. | TAK |  |
| 12. | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz. | TAK |  |
| 13. | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | TAK |  |
| 14. | Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera. | TAK |  |
| 15. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 16. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | TAK |  |
| 15. | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. | TAK |  |
| 17. | Funkcje oszczędności energii akumulatora | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |  |
| 1. | Komplet elektrod przedsercowych przyssawkowych - 6 szt. Komplet elektrod kończynowych klipsowych - 4 szt. Kabel pacjenta, kabel sieciowy Żel do EKG w op. 250 g - 1 szt. Papier EKG - 1 rolka Wózek pod aparat szt.1 Pas piersiowy - szt.1 Elektrody pod pas - szt.6 | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |

Lampa zabiegowa – 1 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................ Producent i kraj pochodzenia………………………………………………………………………… Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z 8 diodami LED. | TAK, Podać |  |
| 2. | Radialny układ soczewek i średnica lampy zapewniające bezcieniowość i trójwymiarowość światła. | TAK |  |
| 3. | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy. | TAK |  |
| 4. | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm). | TAK, Podać |  |
| 5. | Ilość źródeł światła – min. 8 (tylko białe diody LED) | TAK, Podać |  |
| 6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy. | TAK, Podać |  |
| 7. | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux. | TAK, Podać |  |
| 8. | Temperatura barwowa – min. 4.400 K . | TAK, Podać |  |
| 9. | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96. | TAK, Podać |  |
| 10. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100%. | TAK, Podać |  |
| 11. | Pobór mocy ≤ 15W. | TAK, Podać |  |
| 12. | Waga do 12 kg. | TAK, Podać |  |
| 13. | Żywotność źródła światła do 50.000 godz.. | TAK, Podać |  |
| 14. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I. | TAK, Podać |  |
| 15. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2. | TAK, Podać |  |
| 16. | Średnica kopuły min. 16 cm. | TAK, Podać |  |
| III | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) |  |  |

Ssak elektryczny– 1 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………........................................................................ Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………. Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie bezpośrednie z zewnętrznego źródła zasilnia (bez zewnętrznego zasilacza). | TAK |  |
| 3. | a) prądu stałego w zakresie 12-28V, | TAK |  |
| 4. | b) prądu zmiennego 100 – 240 V, | TAK |  |
| 5. | Ładowarka akumulatora wbudowana w urządzenie. | TAK |  |
| 6. | Minimalny czas pracy na akumulatorze 45min. | TAK |  |
| 7. | Poziom generowanego hałasu poniżej 60dBa | TAK |  |
| 8. | Ładowanie akumulatora. | TAK |  |
| 9. | a) z prądu stałego, | TAK |  |
| 10. | b) z prądu zmiennego, | TAK |  |
| 11. | Możliwość pracy bez akumulatora. | TAK |  |
| 12. | Waga urządzenia max 4kg z akumulatorem. | TAK |  |
| 13. | Pojemnik zbiornika wielokrotnego użytku o pojemności min. 1000 ml, wyskalowany. | TAK |  |
| 14. | Skokowa regulacja podciśnienia od 0 – 500 mmHg (0 – 0,66 bar). | TAK |  |
| 15. | Maksymalna wydajność powyżej 25l/min. | TAK |  |
| 16. | Układ odcinający w przypadku wypełnienia się pojemnika. | TAK |  |
| 17. | Filtr bakteryjny. | TAK |  |
| 18. | Wskaźnik naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 19. | Elektroniczny autotest wewnętrzny urządzenia. | TAK |  |
| 20. | Wymiana akumulatora bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 21. | Wbudowany uchwyt na dren z końcówką. | TAK |  |
| 22. | Aparat bryzgoszczelny norma min IP34D. | TAK |  |
| 23. | Podświetlany wskaźnik podciśnienia dobrze widoczny w nocy. | TAK |  |
| 24. | Możliwość doposażenia w mocowanie ścienne z szybkim i pewnym zaczepem oraz podłączalnym zasilaniem dla ssaka prądem stałym lub zmiennym (ssak ładuje się natychmiast po zawieszeniu bez konieczności dołączania dodatkowych przewodów). | TAK |  |
| III | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |