Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr III – Respirator transportowy

Respirator transportowy z wyposażeniem – 1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………....................................................................... Producent i kraj pochodzenia………………………………………………………………… Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, przystosowany do stosowania w transporcie. | TAK |  |
| 2. | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. | TAK |  |
| 3. | Masa respiratora: maksymalnie 6,5 kg z akumulatorami. | TAK, Podać |  |
| 4. | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| II | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |
| 1. | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie w tlen z zewnętrznego źródła sprężonego gazu. | TAK |  |
| 3. | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min. | TAK |  |
| 4. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego). | TAK |  |
| 6. | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 10 godzin pracy(respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza). | TAK, Podać |  |
| III | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | A/CMV Wspomagana/kontrolowana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem VCV. | TAK |  |
| 2. | A/CMV Wspomagana/kontrolowana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem PCV. | TAK |  |
| 3. | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem VCV. | TAK |  |
| 4. | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem PCV. | TAK |  |
| 5. | Wentylacja SPONTANICZNA z PSV. | TAK |  |
| 6. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. | TAK |  |
| 7. | Wentylacja przy bezdechu/ Zabezpieczająca minimalną częstość oddechowa. | TAK |  |
| 8. | Wentylacja nieinwazyjna NPPV. | TAK |  |
| IV | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |
| 1. | Oddech kontrolowany objętością VCV. | TAK |  |
| 2. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | TAK |  |
| V | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |
| 1. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV. | TAK |  |
| 2. | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti. | TAK |  |
| 3. | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. | TAK |  |
| VI | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych, min. 1 - 90 odd./min. | TAK |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 30 - 2000 ml. | TAK |  |
| 3. | Czas trwania wdechu Ti, min. 0,1 – 3 s. | TAK |  |
| 4. | Szczytowe ciśnienie wdechowe, min. 5 - 60 cmH2O. | TAK |  |
| 5. | Ciśnienie wspomagania PSV, min. 0 - 60 cmH2O. | TAK |  |
| 6. | PEEP/CPAP, min. 3 - 30 cmH2O. | TAK |  |
| 7. | Trigger wdechowy ciśnieniowy, min. 0,1 – 9,9 cm H2O. | TAK |  |
| 8. | Trigger wdechowy przepływowy, min. 1 – 10 l/min. | TAK |  |
| VII | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Możliwość wyboru kształtu krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. | TAK |  |
| 2. | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV i PSV min. 5 poziomów. | TAK |  |
| 3. | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową, min. 10 – 70 % przepływu szczytowego. | TAK |  |
| 4. | Oddech ręczny. | TAK |  |
| VIII | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
| 1. | Ekran LCD dotykowy umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7”. | TAK |  |
| IX | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
| 2. | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego. | TAK |  |
| 3. | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | TAK |  |
| 4. | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu. | TAK |  |
| 5. | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej. | TAK |  |
| 6. | Pomiar wdechowego przepływu szczytowego. | TAK |  |
| 7. | Pomiar I:E. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany pomiar wdechowego stężenia tlenu. | TAK |  |
| X | ALARMY |  |  |
| 1. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | TAK |  |
| 2. | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 3. | Alarm zaniku zasilania z akumulatora. | TAK |  |
| 4. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu. | TAK |  |
| 5. | Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej. | TAK |  |
| 6. | Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej. | TAK |  |
| 7. | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |
| 8. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |
| 9. | Alarm bezdechu. | TAK |  |
| 10. | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u). | TAK |  |
| 11. | Możliwość przeglądania historii alarmów. | TAK |  |
| XI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
| 2. | Możliwość zapamiętania min. 5 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów. | TAK |  |
| 3. | Układ rur, jednorazowy dostosowanych do respiratora: 5 kpl. dla dorosłych, 5 kpl. dla dzieci. | TAK |  |
| 4. | Butla tlenowa z reduktorem i szybkozłączem. | TAK |  |
| 5. | Uchwyt do zawieszania na poręczy. | TAK |  |
| XIII | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |