Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 - Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej – 1 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia……………………………….................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD TFT min. 12” (800x600 pikseli). | TAK |  |
| 2. | Możliwość zmiany kąta nachylenia wyświetlacza. | TAK |  |
| 3. | Obsługa za pomocą klawiatury funkcyjnej i pokrętła. | TAK |  |
| 4. | Wyświetlanie graficznych i cyfrowych wartości monitorowanych parametrów. | TAK |  |
| 5. | Monitorowanie parametrów życiowych matki: ECG, NIBP, SPO2, PR, RESP, TEMP. | TAK |  |
| 6. | Monitorowanie płodu: FHR, TOCO, FM, AFM. | TAK |  |
| 7. | Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR metodą ultradźwiękową. | TAK |  |
| 8. | Duża czułość, stabilność i homogeniczność sygnału z głowicy ultradźwiękowej dzięki zastosowaniu 12 kryształów. | TAK |  |
| 9. | Zakres pomiaru FHR 30÷240bpm; dopuszczalny błąd pomiaru ±1bpm. | TAK |  |
| 10. | Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego – 2MHz. | TAK |  |
| 11. | Intensywność ultradźwiękowa ≤ 10mW/cm2. | TAK |  |
| 12. | Pomiar TOCO metodą zewnętrzną. | TAK |  |
| 13. | Funkcja autozerowania TOCO. | TAK |  |
| 14. | Możliwość zmiany limitów tętna płodu. | TAK |  |
| 15. | Możliwość zmiany linii bazowej TOCO. | TAK |  |
| 16. | Możliwość ustawienia czułości pomiaru TOCO. | TAK |  |
| 17. | Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR i TOCO, znaczników ruchu FM, parametrów matki. | TAK |  |
| 18. | Funkcja timera NST. | TAK |  |
| 19. | Ręczny znacznik ruchu płodu dla pacjentki, funkcja auto FM. | TAK |  |
| 20. | Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu. | TAK |  |
| 21. | Wbudowany głośnik z możliwością regulacji sygnału dopplerowskiego. | TAK |  |
| 22. | Dźwiękowy i wizualny alarm utraty sygnału, przekroczenia limitów monitorowanych parametrów, braku kontaktu lub odłączenia czujników. | TAK |  |
| 23. | Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR. | TAK |  |
| 24. | Wbudowana drukarka termiczna na papier termoczuły (składanka) ze skalą FHR 30÷240bpm. | TAK |  |
| 25. | 3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk badania z prędkością 1, 2 lub 3 cm/min. | TAK |  |
| 26. | Możliwość zapisu badań do pamięci aparatu (ok. 500 badań). | TAK |  |
| 27. | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych w pamięci badań (szybki wydruk do 75mm/s). | TAK |  |
| 28. | Możliwość montażu aparatu na ścianie. | TAK |  |
| 29. | Możliwość monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej. | TAK |  |
| 30. | Analiza zapisu KTG (Fisher, Krebs, NST, CST, FIGO 2015) uwzględniająca m.in. STV, ACC, DEC. | TAK |  |
| 31. | Waga (kg): max do 7 kg. | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |  |
| 1. | Akumulator Li-Ion (czas pracy 2÷4h, ładowanie ≤ 12h). | TAK |  |
| 2. | Wózek do kardiotokografu. | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| III. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych). | TAK |  |