Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 - MONITOR PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH - 6 SZT.

| L. p. | Opis parametru, funkcji | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia……………………………….............................................................................. Producent i kraj pochodzenia……………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor pacjenta, stacjonarno-przenośny o masie maks. 4 kg + 5% z akumulatorami. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Obsługa monitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i przez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LCD z podświetleniem LED, min. 12 cali, rozdzielczość min. 800 x 600 pikseli. Regulacja jasności ekranu min. 10 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie 7 różnych odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu „dużych liczb” i ekranu minitrendów. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. ostatnich 4 godzin, z rozdzielczością nie gorszą niż 5 sekund. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora z sieci 230V/50Hz i z akumulatora, zasilanie i ładowanie wbudowane w monitor. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie. | TAK |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora (pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | TAK podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | TAK podać |  |
|  | Tryb demonstracyjny – możliwość zaprezentowania funkcji monitorowania bez podłączania akcesoriów i pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość zakupienia oprogramowania umożliwiającego eksport danych do standardowego komputera osobistego (bez funkcji Centrali) . Opisać proponowane rozwiązanie. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora. | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem – stopień ochrony oznakowanej obudowy min. IPX1. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG z analizą arytmii; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (SpO2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura | TAK |  |
| II | EKG |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: min. 15÷300 ud./min. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1% lub +/- 1ud./min. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK podać |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK podać |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia pomiarów w mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT. | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem min. 15 zaburzeń w tym: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Migotanie przedsionków, Salwa komorowa. | TAK Podać kryteria kwalifikacji wg instrukcji obsługi |  |
|  | Analiza zmian częstości akcji serca z min. 4 h, co najmniej informacje o wartościach HR: średniej, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| III | Pomiar oddechów (RESP). |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddechy /min. | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji, funkcja automatycznego wyboru odprowadzenia. | TAK |  |
| IV | Pomiar saturacji (SpO2). |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na monitorowanie SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia krwi na jednej kończynie, bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu. | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷290 mmHg. Podać. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 min. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wstępnego ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Analiza zmian wartości NIBP z min. 4 h, co najmniej informacje o wartościach ciśnienia: średniej, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| VI | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
| VII | Układ alarmowy |  |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |
| VIII | Wyposażenie dla 6 monitorów |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna – 2 szt. | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach z hamulcami, z półką do montażu monitora, koszyk na akcesoria – 6 szt. | TAK |  |
|  | Akcesoria wielorazowe. | TAK |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy, rozłączany zestaw odprowadzeń – 6 szt. | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 6 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: duży – 6 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: średni – 6 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: mały - 6 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet, pomiar NIBP: pediatryczny - 6 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips z kablem połączeniowym – 6 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych – 6 szt. | TAK |  |
| IX | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych). | TAK |  |