Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 - Inkubator do podstawowej opieki nad noworodkiem

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać funkcjonalność inkubatora). | TAK |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, z elektryczną regulacją wysokości min. 20 cm, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 7000 cm2. | TAK |  |
| 1.3 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm. | TAK |  |
| 1.4 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 1.5 | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej lub prawej strony inkubatora. | TAK |  |
| 2 | Kopuła inkubatora |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna. | TAK |  |
| 2.2 | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 2.3 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | TAK |  |
| 2.4 | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk. | TAK |  |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania min. 8 sztuk. | TAK |  |
| 2.5 | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. | TAK |  |
| 2.6 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka. | TAK |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron. | TAK |  |
| 2.8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora – dwustrumieniowy. | TAK |  |
| 2.9 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.10 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora – ≤ 45 dB. | TAK |  |
| 2.11 | Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścianek kopuły. Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 3 | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1%. | TAK |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. | TAK |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia. | TAK |  |
| 4 | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiadający układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 23 – 38°C. | TAK |  |
| 4.2 | Inkubator posiadający układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34–38°C. | TAK |  |
| 5 | Monitorowanie |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. | TAK |  |
| 5.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy. | TAK |  |
| 6 | Alarmy |  |  |
| 6.1 | Inkubator posiadający alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 6.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora. | TAK |  |
| 6.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo). | TAK |  |
| 6.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury. | TAK |  |
| 6.1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu. | TAK |  |
| 7 | Eksploatacja |  |  |
| 7.1 | Wszystkie ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 7.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjmowane z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie |  |  |
| 8.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 2 sztuki. | TAK |  |
| 8.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 1 sztuka. | TAK |  |
| 8.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 8.4 | Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 sztuki. | TAK |  |
| 8.5 | Zestaw akcesoriów do pozycjonowania noworodka – 3 kpl. | TAK |  |
| 8.6 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 sztuk. | TAK |  |
| 8.7 | Szuflada na drobne akcesoria – 1 sztuka. | TAK |  |
| 8.8 | Możliwość rozbudowy o wbudowany puls oksymetr. | TAK |  |
| 8.9 | Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g. | TAK |  |
| 9 | Świadectwa i certyfikaty | TAK |  |
| 9.1 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |