Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny – 1 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I. | PARAMERTRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym. | TAK |  |
|  | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i jeden przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków. | TAK |  |
|  | Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie) lub elektrohydraulicznie: - przesuw wzdłużny blatu; - nachylenie segmentu oparcia pleców; - wypiętrzenie ławeczki nerkowej; - przechył podgłówka; - przechył podnóżków. | TAK |  |
|  | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków. | TAK |  |
|  | Zasilanie stołu z akumulatora, z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem min. 2100 mm. | TAK podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm. | TAK podać |  |
|  | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego (na wszystkich segmentach). | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 750 do 1100 mm +/- 5%. | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 400 do 900 +/- 50. | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka min. od - 500 do 500 +/- 50. | TAK podać |  |
|  | Regulacja przechyłu bocznego min. +/- 300. | TAK podać |  |
|  | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min. +/- 400. | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 . | TAK podać |  |
|  | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki); Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie. Nie dopuszcza się podnóżków mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym. | TAK podać |  |
|  | Blat stołu co najmniej 4 segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy o szerokości blatu; - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 100 mm o podziale 1:3 i 2:3; - segment lędźwiowym; - segmenty nóg. | TAK podać |  |
|  | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami. | TAK |  |
|  | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3. kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y. | TAK podać |  |
|  | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją. | TAK |  |
|  | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowe lub ze stali nierdzewnej osłony przegubu. Nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. | TAK podać |  |
|  | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg. | TAK podać |  |
|  | Masa stołu maks. 250 kg. | TAK |  |
|  | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości, bez poprzecznych elementów utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta. | TAK |  |
|  | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie. | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 350 mm. | TAK podać |  |
|  | Możliwość zamiany segmentów nóg z płytą podgłówka. | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - uchwyt mocujący jednopozycyjny szt. 1 - podpórka ręki Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania). | TAK |  |
| III | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |