Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa – 8 szt.

| L.p. | Opis parametru |  |  | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................ Producent i kraj pochodzenia………………………………………………………………….. Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne. |  |  | TAK |  |
| 2. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. |  |  | TAK |  |
| 3. | Klawiatura alfanumeryczna. |  |  | TAK |  |
| 4. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. |  |  | TAK |  |
| 5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. |  |  | TAK |  |
| 6. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek. |  |  | TAK, podać |  |
| 7. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. |  |  | TAK |  |
| 8. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml |  |  | TAK, podać |  |
| 9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. |  |  | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność szybkości dozowania +/-2%. |  |  | TAK |  |
| 11. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. |  |  | TAK |  |
| 12. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml. |  |  | TAK, podać |  |
| 13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  |  | TAK |  |
| 14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. |  |  | TAK |  |
| 15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. |  |  | TAK |  |
| 16. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml. |  |  | TAK |  |
| 17. | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu |  |  | TAK |  |
| 18. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg. |  |  | TAK, podać |  |
| 19. | Możliwość programowania nazwy oddziału. |  |  | TAK, podać |  |
| 20. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków). |  |  | TAK, podać |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili. |  | TAK, podać |  |  |
| 22. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. |  | TAK, podać |  |  |
| 23. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. |  | TAK, podać |  |  |
| 24. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. |  | TAK, podać |  |  |
| 25. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. |  | TAK, podać |  |  |
| # 26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. |  | TAK, podać |  |  |
| 27. | Regulacja głośności alarmu. |  | TAK, podać |  |  |
| 28. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. |  | TAK |  |  |
| 29. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). |  | TAK |  |  |
| 30. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 20h przy przepływie 5 ml/h - 4h przy przepływie 100 ml/h |  | TAK, podać |  |  |
| 31. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. |  | TAK |  |  |
| 32. | Klasa ochronności min. I, CF, odporność na defibrylację. |  | TAK |  |  |
| 33. | Port komunikacyjny np. RS-232. |  | TAK |  |  |
| 34. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max. 4,3 kg. |  | TAK, podać |  |  |
| II. | ŚWIADECTWA I CERTFIKATY |  |  |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |  |  |