Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Lampa operacyjna sufitowa – 1 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Lampa operacyjna mocowana na ramieniu, przystosowanym do zamontowania w sali z sufitem podwieszonym. | TAK |  |
|  | System ramienia z obrotem nx360o. | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED. | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe z białymi diodami LED - emitujące światło białe. Oświetlenie endoskopowe - diody emitujące światło koloru zielonego. | TAK podać |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykonana z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych, osłony soczewek wykonane z poliwęglanu. | TAK |  |
|  | Lampa dostosowana do nawiewu laminarnego, natężenie oświetlenia Ec=160 kLux/1m. | TAK podać |  |
|  | Lampa wyposażona w min. cztery uchwyty brudne ułatwiające pozycjonowanie czaszy. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola d10 min. 19 - 39 cm. | TAK podać |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego z panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Uchwyt sterylny umieszczony w geometrycznym środku czaszy. Wielorazowy, z możliwością sterylizowania w autoklawie - minimum 2 szt. | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 93 | TAK podać |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3700-5000 K +/- 100 oK. | TAK podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 800mm +/- 10mm. | TAK podać |  |
|  | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC. | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5 -100%. | TAK podać |  |
|  | Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o regulowanym przez operatora natężeniu) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych. | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50 000 h. | TAK podać |  |
|  | Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nieprzekraczająca 40 oC nawet po wielogodzinnej pracy. | TAK |  |
|  | Niskie zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 110 W. | TAK |  |
|  | Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min IP=54. | TAK podać |  |
|  | Płaska oprawa zapewniająca jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego. Całkowita średnica głowicy maks. 700 mm +/- 10mm. | TAK podać |  |
|  | Panel sterowania dotykowego, pojemnościowego, łatwy w myciu i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Panel sterowania umieszczony przy czaszy. | TAK |  |
|  | Rączka (uchwyt) panelu sterowania zapewniająca łatwe i precyzyjne pozycjonowanie głowicy. | TAK |  |
|  | Po zaniku zasilania głównego automatyczne przełączanie się na zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
| II | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |