Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Lampa zabiegowa – 9 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z 8 diodami LED. | TAK, Podać |  |
| 2. | Radialny układ soczewek i średnica lampy zapewniające bezcieniowość i trójwymiarowość światła. | TAK |  |
| 3. | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy. | TAK |  |
| 4. | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm). | TAK, Podać |  |
| 5. | Ilość źródeł światła – min. 8 (tylko białe diody LED) | TAK, Podać |  |
| 6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy. | TAK, |  |
| 7. | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux. | TAK, Podać |  |
| 8. | Temperatura barwowa – min. 4.400 K . | TAK, Podać |  |
| 9. | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96. | TAK, Podać |  |
| 10. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100%. | TAK, Podać |  |
| 11. | Pobór mocy ≤ 15W. | TAK, Podać |  |
| 12. | Waga do 12 kg. | TAK, Podać |  |
| 13. | Żywotność źródła światła do 50.000 godz.. | TAK, Podać |  |
| 14. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I. | TAK, Podać |  |
| 15. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2. | TAK, Podać |  |
| 16. | Średnica kopuły min. 16 cm. | TAK, Podać |  |
|  | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych). | TAK |  |