Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 - Stanowisko do resuscytacji noworodków

| L. p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x głębokość x wysokość) maksymalne: 62 x 106 x 190 cm. | TAK |  |
| 1.2 | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec. | TAK |  |
| 1.3 | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). | TAK |  |
| 1.4 | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt 170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | TAK |  |
| 1.5 | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny. | TAK |  |
| 1.6 | Ręczna regulacja temperatury grzania. | TAK |  |
| 1.7 | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34-38ºC. | TAK |  |
| 1.8 | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w oC. | TAK |  |
| 1.9 | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC. | TAK |  |
| 1.10 | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) zakres ± 13º. | TAK |  |
| 1.11 | Wymiary materacyka dla noworodka 700 x 500 mm - poziomica w platformie inkubatora. | TAK |  |
| 1.12 | Ścianki boczne leża: | TAK |  |
|  | - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV; | TAK |  |
|  | - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych; | TAK |  |
|  | - odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki); | TAK |  |
|  | - przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów | TAK |  |
|  | - wszystkie ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki). | TAK |  |
| 1.13 | Szafka z półką. | TAK |  |
| 1.14 | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika. | TAK |  |
| 1.15 | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR. | TAK |  |
| 2 | ALARMY |  |  |
| 2.1 | Alarmy akustyczne i optyczne. | TAK |  |
| 2.1.1 | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów. | TAK |  |
| 2.2 | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo. | TAK |  |
| 2.3 | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika. | TAK |  |
| 2.4 | Zanik napięcia zasilającego. | TAK |  |
| 2.5 | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp. | TAK |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 3.1 | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w 4 interwałach czasowych oraz zegar CPR. | TAK |  |
| 3.2 | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora | TAK |  |
| 3.3 | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”. | TAK |  |
| 3.4 | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk. | TAK |  |
| 3.5 | Wysięgnik do kroplówki. | TAK |  |
| 3.6 | Szuflada na drobne akcesoria. | TAK |  |
| 3.7 | Resuscytator z przepływomierzami. | TAK |  |
| 3.8 | Półka na monitor. | TAK |  |
| 4. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 5.1 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych). | TAK |  |