Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Aparat EKG – 9 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................................... Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………………… Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 2. | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia. | TAK |  |
| 3. | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. | TAK |  |
| 4. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
| 5. | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
| 6. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
| 7. | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej min. 4,0” z pojemnościowym ekranem dotykowym. | TAK |  |
| 8. | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowe. | TAK |  |
| 9. | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | TAK |  |
| 10. | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK |  |
| 11. | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz. | TAK |  |
| 12. | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz. | TAK |  |
| 13. | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | TAK |  |
| 14. | Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera. | TAK |  |
| 15. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 16. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | TAK |  |
| 15. | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. | TAK |  |
| 17. | Funkcje oszczędności energii akumulatora | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |  |
| 1. | - Kabel pacjenta, kabel sieciowy - Żel do EKG w op. 250 g - 1 szt. - Papier EKG - 1 rolka - Wózek pod aparat szt.1 - Łączniki do elektrod jednorazowych 1 kpl (10 szt.) - Elektrody jednorazowe – 1 op. (50 szt) | TAK |  |
| III. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |