Załącznik nr III A do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Pompa infuzyjna objętościowa – 5 szt.

| L.p. | Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………................................................................ Producent i kraj pochodzenia………………………………………………………………….. Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe |  |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. |  | TAK |  |
| 2. | Klawiatura alfanumeryczna. |  | TAK |  |
| 3. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. |  | TAK |  |
| 4. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h. |  | TAK, podać |  |
| 5. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. |  | TAK |  |
| 6. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 1 ml/h: do 1500 ml/h. |  | TAK, podać |  |
| 7. | Objętość infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-9999,9 ml/h. |  | TAK, podać |  |
| 8. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h. |  | TAK, podać |  |
| 9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. |  | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność szybkości dozowania +/-5%. |  | TAK |  |
| 11. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin. |  | TAK, podać |  |
| 12. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 16 poziomów w zakresie 300-600 mmHg. |  | TAK |  |
| 13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  | TAK |  |
| 14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. |  | TAK |  |
| 15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. |  | TAK |  |
| 16. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany nazw leków). |  | TAK, podać |  |
| 17. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h. |  | TAK, podać |  |
| 18. | Ustawiania czułości detektora powietrza: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji. | TAK |  |  |
| 19. | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania. | TAK |  |  |
| 20. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000. | TAK, podać |  |  |
| # 21. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK, podać |  |  |
| 22. | Regulacja głośności alarmu. | TAK, podać |  |  |
| 23. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. | TAK |  |  |
| 24. | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |  |
| 25. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 12h przy przepływie 25 ml/h - 3h przy przepływie 100 ml/h. | TAK, podać |  |  |
| 26. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| 27. | Klasa ochronności minimum I, BF. | TAK |  |  |
| 28. | Port komunikacyjny np. RS-232. | TAK |  |  |
| 29. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,5 kg. | TAK, podać |  |  |
| 30. | Współpraca z przyrządami do przetoczeń bez wstawki silikonowej wykonanymi z RB5. | TAK |  |  |
| II. | ŚWIADECTWA I CERTFIKATY |  |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |  |