Załącznik III A do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY 2

- „Tak” w kolumnie III – oznacza wymóg bezwzględny,

- Tak podać” w kolumnie III oznacza wymóg bezwzględny oraz wskazanie parametrów oferowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta

| L. p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
|  | Nazwa i typ urządzenia………………………………........................................................................ Producent i kraj pochodzenia…………………………………………………………………. Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. |  |  |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach. | TAK |  |
| 2 | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17”. | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury. | TAK |  |
| 4 | Możliwość pochylenia monitora. | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A. | TAK |  |
| 6 | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000. | TAK, podać |  |
| 7 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2 -18 MHz. | TAK, podać |  |
| 8 | Ekran dotykowy min. 9,9” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji. | TAK, podać |  |
| 9 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 32 cm. | TAK, podać |  |
| 10 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B ≥ 650. | TAK, podać |  |
| 11 | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7. | TAK, podać |  |
| 12 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |
| 13 | Dynamika systemu ≥ 210 dB. | TAK, podać |  |
| 14 | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 95 dB. | TAK, podać |  |
| 15 | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) ≥ 8x. | TAK, podać |  |
| 16 | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x. | TAK, podać |  |
| 17 | Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3. | TAK, podać |  |
| II. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥2000. | TAK, podać |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi. | TAK |  |
| 4 | Możliwość konfiguracji własnych raportów. | TAK |  |
| 5 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu. | TAK |  |
| 6 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| 7 | Interfejs sieciowy DICOM. | TAK |  |
| III. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | B (2D). | TAK |  |
| 1.1 | Podział ekranu na dwa obrazy. | TAK |  |
| 1.2 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej z inwersją fazy. | TAK |  |
| 1.3 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu. | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów. | TAK, podać |  |
| 3 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC – minimum 8 fizycznych suwaków regulacyjnych. | TAK, podać |  |
| 4 | Obrazowanie B z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction). | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicy liniowej. | TAK |  |
| 6 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D). | TAK |  |
| 7 | Funkcja HPRF: | TAK |  |
| 7.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie. ≥ 7,5 m/s | Tak, podać |  |
| 7.2 | Zakres regulacji korekcji kąta. Minimum: 0 – 85 80° | Tak, podać |  |
| 7.3 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku. | TAK |  |
| 7.4 | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki. Minimum: 1 – 15 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Kolor doppler . | TAK |  |
| 8.1 | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego. | TAK |  |
| 8.2 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci. | TAK |  |
| 9 | Power doppler. | TAK |  |
| 9.1 | Power doppler z detekcją kierunku przepływu. | TAK |  |
| 10 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex). | TAK |  |
| 11 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie B (2D) i B+kolor doppler | TAK |  |
| IV. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 5,0 MHz. | TAK, podać |  |
| 1.1 | Głębokość obrazowania. ≥ 32 cm | Tak, podać |  |
| 1.2 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości. | TAK, podać |  |
| 1.3 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego, minimum 2 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 1.4 | Promień czoła głowicy z zakresu 55-60 mmR. | TAK, podać |  |
| 2 | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz. | TAK, podać |  |
| 2.1 | Szerokość pola obrazowania. 37-40 mm | Tak, podać |  |
| 2.2 | Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º). | Tak, podać |  |
| 2.3 | Obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
| 2.4 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości. | TAK, podać |  |
| 2.5 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego, minimum 2 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 3 | Głowicę liniowa śródoperacyjna typu „hokej” o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz. | TAK, podać |  |
| 3.1 | Szerokość pola obrazowania. 34-40 mm | Tak, podać |  |
| 3.2 | Ilość kryształów w głowicy min 160 | TAK, podać |  |
| 3.4 3.5 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości . | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  |
| 3.6 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego, minimum 3 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| 3.7 | Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º). | TAK, podać |  |
| V. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów. | TAK |  |
| 2 | Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych. | TAK |  |
| 3 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 4 | Możliwość załączenia obrazów do raportu. | TAK |  |
| VI. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1 | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 2 | Głowica sektorowa elektroniczna typu ”phased array” pediatryczna o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 4,0 do 7,0 MHz i kącie obrazowania min. 110 90º. | TAK, podać |  |
| 3 | Głowica elektroniczna endowaginalna typu microkonweks, o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie min. 160 º. | TAK, podać |  |
| 4 | Głowica , elektroniczna typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie obrazowania min 130º. | TAK, podać |  |
| 5 | Głowica elektroniczna transrektalna dwupłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130º. | TAK, podać |  |
| 6 | Głowica sektorowa elektroniczna (Phased Areray), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 -4,0MHz i kącie obrazowania minimum 110 90º . | TAK, podać |  |
| 7 | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa wieloczęstotliwościowa głowica do badań rektalnych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 6,0 – 10 MHz, kąt pola obrazowania ≥ 130º. | TAK, podać |  |
| 8 | Obrazowanie w technice 3D/4D ze specjalnych sond volumetrycznych (minimum convex). | TAK, podać |  |
| 9 | Doppler fali ciągłej cw-D | TAK |  |
| 10 | Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL). | TAK |  |
| VII. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel., fax. | TAK, podać |  |
| 2 | Dostępność części zamiennych (minimum)10 lat – od daty odbioru urządzenia. | TAK, podać |  |
| VIII. | ŚWIADECTWA I CERTFIKATY |  |  |
| 1 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

………………………………………..

Data i podpis