Szczecin, dnia 14.11.2018 r.

Sygn. DA-267-04/18

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: 	zapytania ofertowego pn.”Dostawa analizatora hematologicznego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że wyjaśnia treść zapytań do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 3 do Zapytania pkt. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o nazwie Minilyse LMG, Minidil LMG oraz Minoclair i Miniclean, które są równoważne do wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do Zapytania w pkt. 20?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 3.

Pytanie  nr 2

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści analizator z podziałem WBC na 3 populacje limfocyty, granulocyty i komórki pośrednie MID, biorąc pod uwagę, iż stosowana w przypadku każdego analizatora 3 diff technologia  impedancyjna  nie  daje możliwości jednoznacznego wyodrębnienia linii monocytów z puli komórek pośrednich, a monocyty stanowią przeważającą część frakcji MID?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3.

poz. 3 Czy Zamawiający dopuści objętość próbki min. 20 µl?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza objętości próbki min. 20 µl.

Pytanie nr 4.

poz. 17 Czy Zamawiający dopuści zakresy liniowości dla: WBC do 130x109/l, RBC do 7,00x1012/l, PLT do 1800x109/l, HGB do 24,0g/dl?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5.

poz. 18 Czy Zamawiający dopuści %CV: WBC ≤ 1,6%, RBC  ≤ 0,8%, MCV  ≤ 0,5%, HGB  ≤ 0,6%, PLT  ≤ 2,9%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6

poz. 20 Czy Zamawiający dopuści inne odczynniki?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7.

poz. 21: Czy Zamawiający dopuści krew kontrolną w opakowaniach po 4,5ml?

Odpowiedź:

Nie.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski