#### Załącznik Nr 3 do Zapytania

#### DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO Z WYPOSAŻENIEM – 1 KPL

Nazwa oferowanego urządzenia……………………………………………………………………

Typ/Model:…………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2018 r.

Producent:                                           Kraj pochodzenia:…………………………………………...

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STOLIK LEKARZA |  |  |
| 1. | Zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta”. | TAK |  |
| 2. | Rękaw ze strzykawko-dmuchawką 3 funkcyjną i zdejmowaną obudową do sterylizacji. | TAK |  |
| 3. | Rękaw turbinowy ze światłem i podłączeniem typu Midwest. | TAK |  |
| 4. | Rękaw mikrosilnika elektrycznego ze światem, maksymalnie 40.000 obr./min. | TAK |  |
| 5. | Rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną 6 trybów pracy ( tradycyjny, szybki, pulsacyjny, narastający, dla bondów, strong ), moc jednostkowa – 1.800 mW/cm2 ± 10%. | TAK |  |
| 6. | Stolik wyposażony w hamulec mechaniczny ruchu pionowego. | TAK |  |
| 7. | Możliwość regulacji bezwładności ruchu obrotowego stolika względem osi pionowej mocowania do bloku spluwaczki. | TAK |  |
| 8. | Długość rękawa powyżej 79 cm, wyłączając długość końcówki pracującej. | TAK |  |
| 9. | Konstrukcje mechanizmów prowadzenia rękawów niewymagające blokad wysięgników. | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja mechanizmów prowadzenia rękawów zwiększająca progresywną siłę powrotną wysięgników podczas odkładania końcówek. | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja wysięgników eliminująca nadmierne zginanie rękawów podczas pobierania i odkładania końcówki oraz w trakcie jej pracy. | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o drugi mikrosilnik, turbinę (łącznie 6 rękawów włączając strzykawko-dmuchawkę). | TAK |  |
| 13. | Przycisk zmiany kierunków obrotów mikrosilnika i potwierdzenie tej zmiany sygnalizacją świetlną. | TAK |  |
| 14. | Przycisk włączania /wyłączania światła w turbinie i mikrosilniku oraz potwierdzenie zmiany stanu pracy sygnalizacją świetlną | TAK |  |
| 15. | Indywidualna regulacja intensywności sprayu we wszystkich końcówkach (bez strzykawki i bez lampy polimeryacyjnej) | TAK |  |
| 16. | Przycisk włączenie/wyłączenia sprayu w mikrosilniku i skalerze oraz potwierdzenie zmiany stanu pracy sygnalizacją świetlną | TAK |  |
| 17. | Minimalna wysokość wysięgników wykluczająca ryzyko zderzenia z lampą główną | TAK |  |
| 18. | Funkcja przedmuchu ("chip blower") w turbinie i mikrosilniku | TAK |  |
| 19. | Sterowanie pracą końcówek, wykluczające uruchomienie drugiej podniesionej końcówki ( oprócz strzykawki i lampy polimeryzacyjnej) | TAK |  |
| 20. | Przyciski automatycznego napełniania szklanki, spłukiwania spluwaczki i sterowania ruchami fotela | TAK |  |
| II | BLOK SPLUWACZKI I STOLIK ASYSTY |  |  |
| 1. | Blok spluwaczki z porcelanową misą. | TAK |  |
| 2. | Możliwość obrotu stolika asysty wokół bloku spluwaczki z jednoczesnym wychyleniem za oparcie fotela. | TAK |  |
| 3. | Możliwość uzyskania wychylenia stolika asysty za oparcie fotela na odległość minimum 70 cm. mierzoną od końca ramienia stolika do bloku spluwaczki. | TAK |  |
| 4. | Możliwość obrotu stolika asysty w płaszczyźnie poziomej. | TAK |  |
| 5. | Hamulec ruchu obrotowego stolika asysty i jego wychylenia względem bloku spluwaczki. | TAK |  |
| 6. | Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela w stoliku asysty. | TAK |  |
| 7. | Dwa przewody ssaka (duży i mały). | TAK |  |
| 8. | Przyciski automatycznego napełniania szklanki i spłukiwania spluwaczki. | TAK |  |
| 9. | Mocowanie systemu wewnętrznego obiegu wody destylowanej, umożliwiające w łatwy sposób jego napełnienie bez konieczności otwierania bloku spluwaczki. | TAK |  |
| III | LAMPA OŚWIETLENIOWA |  |  |
| 1. | Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu. | TAK |  |
| 2. | Źródło światła – diody LED. | TAK |  |
| 3. | Maksymalne natężenie światła – do 35.000 lux. | TAK |  |
| 4. | Temperatura barwowa emitowanego światła – 5.000 K. | TAK |  |
| 5. | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w zakresie 3.000 - 35.000 lux. | TAK |  |
| 6. | Obszar i kształt miejsca oświetlenia – prostokąt o wymiarach nie większych niż 19 x 9 cm i nie mniejszych niż 16 x 7 cm. | TAK |  |
| 7. | Możliwość łatwego demontażu i sterylizacji uchwytów lampy. | TAK |  |
| IV | MULTIMEDIA |  |  |
| 1. | Monitor LCD o przekątnej minimum 15”, zasilany bezpiecznym napięciem 12V i powieszony na uchylno-obrotowym ramieniu będącym integralną częścią słupka lampy oświetleniowej. | TAK |  |
| 2. | Okablowanie monitora ukryte w elementach konstrukcji unitu pozwalające na podłączenie monitora do centralnego komputera lub innego źródła sygnału video zarówno analogowego jak i cyfrowego. | TAK |  |
| V | FOTEL PACJENTA |  |  |
| 1. | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty. | TAK |  |
| 2. | Grubość oparcia - nie przekraczająca 10 cm – oraz specjalny kształt fotela umożliwiający swobodne zmieszczenie dolnych kończyn lekarza i asystentki pod fotelem przy pracy z pacjentem leżącym. | TAK |  |
| 3. | Wąska podstawa fotela – szerokość podstawy do 29 cm. | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości uniesienia fotela – w zakresie nie mniejszym niż: 42 cm do 80 cm. | TAK |  |
| 5. | Regulacja wychylenia oparcia – w górnym położeniu odchylenie od pionu nie większe niż 25 stopni. | TAK |  |
| 6. | Zagłówek z podwójnym przegubem umożliwiającym przyjmowanie dzieci i dorosłych i możliwością obsługi jedną ręką. | TAK |  |
| 7. | Sterowanie w oparciu ruchami całego fotela. | TAK |  |
| 8. | Synchronizacja wychylenia oparcia z siedziskiem fotela (podczas wychylania oparcia następuje zsynchronizowany ruch siedziska góra-dół). | TAK |  |
| 9. | Max. udźwig fotela – 200 kg. | TAK |  |
| 10. | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela. | TAK |  |
| 11. | Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza ( oprócz strzykawko-dmuchawki ). | TAK |  |
| 12. | Automatyczna pozycja „0”. | TAK |  |
| 13. | Programowane ustawienia pracy fotela. Co najmniej dwa programy wywoływane z dowolnej pozycji. | TAK |  |
| 14. | Automatyczna pozycja „płukanie ust pacjenta” i powrót do ostatniej pozycji pracy. | TAK |  |
| VI | STEROWNIK NOŻNY |  |  |
| 1. | Stabilny (o wadze 3 – 3,5 kg ±0,1 kg ) o konstrukcji zwiększającej przyczepność do podłoża – opisać. | TAK |  |
| 2. | Możliwość regulacji wysokości fotela i pochylania oparcia jednocześnie. | TAK |  |
| 3. | Możliwość chwilowego włączenia / wyłączenia sprayu w mikrosilniku bez konieczności przerywania pracy tą końcówką. | TAK |  |
| 4. | Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”) w końcówce turbiny i mikrosilniku. | TAK |  |
| 5. | Płynna regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika. | TAK |  |
| 6. | Włączanie/ wyłączanie blokady ruchu fotela podczas pracy narzędziami innymi niż ze stolika lekarza. | TAK |  |
| VII | KRZESŁA LEKARZA I ASYSTY – 2 szt. |  |  |
| 1. | Krzesła o typowej konstrukcji o regulowanej wysokości i stabilnej podstawie z podparciem części lędźwiowej kręgosłupa. | TAK |  |
| VIII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | Kątnica do mikrosilnika ze światłowodem: -przełożenie obrotów 1:1, -wewnętrzny system chłodzenia, - światłowód w postaci odlewu szklanego, -mocowanie wiertła systemem „push button chuck”, -możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym. | TAK |  |
| 2. | Kątnica turbinowa ze światłem diodowym i szybkozłączką: -łożyska ceramiczne, -trójdrożny spray, -moc min. 20 W, -masa końcówki ≤ 49 g. bez szybkozłączki, -źródło światła LED, -mocowanie wiertła systemem „push button chuck”, -system zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu, -możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym. | TAK |  |
| 3. | Mikrosilnik elektryczny ze światłem LED: waga max 85 gram, wewnętrzne chłodzenie, maksymalna prędkość obrotowa- 40 000 obr./min. | TAK |  |
| 4. | Dentystyczny model fantomowy do ćwiczeń: -głowa fantomowa z torsem umożliwiającym przymocowanie do fotela dentystycznego, -kompletny model szczęki i żuchwy z zębami (32 szt.) z możliwością wyjmowania z głowy fantomowej - komplet 32 zębów z możliwością przykręcenia do modelu szczęki -maska twarzowa z termoplastycznego elastomeru w rozmiarze średnim. | TAK |  |
| 5. | Możliwość podłączenia do istniejącej mokrej instalacji ssącej. | TAK |  |
| IX | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 1. | Minimum 36 miesięczny okres gwarancji na integralne elementy unitu stomatologicznego. | TAK |  |
| 2. | Na wszystkie końcówki gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji dostawca zobowiązuje się do wykonania jeden raz w roku nieodpłatnych czynności serwisowych polegających na: wyczyszczeniu styków w sterowniku nożnym, przepłukaniu instalacji wodnej specjalnym płynem do czyszczenia, czyszczenie separatora wodno-powietrznego, konserwacja rękawów stolika lekarza. | TAK |  |