| L. P. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| TERMOCYKLER DO ILOŚCIOWEGO PCR W CZASIE RZECZYWISTYM (REAL-TIME PCR) – 1 szt. Producent (marka): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Model :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2018 r. |
| I | WYMAGANIA |
|  | Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a. | TAK |  |
|  | Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek. | TAK, podać |  |
|  | Budowa modułowa z możliwością zainstalowania opcjonalnych głowic do Real-Time PCR na 384 próbki oraz oddzielnych głowic do reakcji PCR z blokami 1x96, 2x48 oraz 384 dołkowymi. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury bloku 0 – 100°C. | TAK |  |
|  | Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,2(C w temperaturze 90(C. | TAK |  |
|  | Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,4(C osiągane w czasie 10 sekund dla temperatury 90(C. | TAK |  |
|  | Zakres wielkości próbki na płytce 96-dołkowej: 1 – 50 µl. | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5°C/s. | TAK |  |
|  | Posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów. | TAK |  |
|  | Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24C. | TAK |  |
|  | Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100(C. | TAK |  |
|  | Pokrywa z grzaniem do 105(C. | TAK |  |
|  | Metoda pomiarowa: fluorescencja. | TAK |  |
|  | Źródło światła: diody LED. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 6 kanałów. | TAK |  |
|  | Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705. | TAK |  |
|  | Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce. | TAK |  |
|  | Każdy kanał pomiarowy jest wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do przypisanych barwników. | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX). | TAK |  |
|  | Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z podglądem postępu przyrostu produktów reakcji PCR. | TAK |  |
|  | Programowanie reakcji z panelu sterującego jak i z komputera PC. | TAK |  |
|  | Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0. | TAK |  |
|  | System musi posiadać jednostkę sterującą o minimalnych wymaganiach: Przekątna ekranu 15,6”, rozdzielczość LCD 1920 x 1080 Procesor nie gorszy niż i3-6006U Pamięć RAM nie gorsza niż 4GB DDR4 Pamięć dysku wewnętrznego HDD nie mniejsza niż 1 TB System operacyjny: Windows 10, język polski Karta graficzna Intel HD Graphics | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach. | TAK |  |
|  | Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe. | TAK |  |
|  | Analiza krzywej topnienia. | TAK |  |
|  | Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar (CT lub ((CT z wieloma genami referencyjnymi. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów w jeden plik wynikowy, tzw. Opcja Gene Study (do sterowania jednostką). | TAK |  |
|  | Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”. | TAK |  |
|  | Analiza alleli (dyskryminacja alleli). | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint). | TAK |  |
|  | Wbudowany w software (do sterowania jednostką), moduł statystyczny ANOVA jedno i dwukierunkowa. | TAK |  |
|  | Graficzne przedstawienie stabilności genów referencyjnych. | TAK |  |
|  | Do systemu firma gwarantuje assaye na mRNA oraz lncRNA (pracujące zarówno na SYBR Green jak i na sondach). | TAK |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Okres gwarancji w miesiącach - wymagany min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami gwarancyjnymi. | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatne inne koszty niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w ciągu max 72 godz. od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu naukowego w zakresie obsługi aparatu oraz analizy danych w miejscu instalacji. | TAK |  |

| L. P. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWA TERMOCKLERA – 1 szt. Producent (marka): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Model :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2018 r. |
| I | WYMAGANIA |
|  | Możliwość zainstalowania wymiennego niezależnego bloku 1(96(0,2 ml z gradientem termicznym do oferowanego termocyklera. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania wymiennego bloku na 384 próbki z gradientem termicznym. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania wymiennego bloku detektora optycznego do reakcji real-time PCR z detekcją co najmniej 6 kanałową. Detekcja 6 diod LED o zakresie spektralnym 450 – 730 nm. | TAK, podać |  |
|  | Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce. | TAK |  |
|  | Projektowanie protokołów termicznych w trybie graficznym i tekstowym. | TAK |  |
|  | Wbudowana aplikacja do automatycznego projektowania protokołów termicznych. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD z funkcją ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać, co najmniej 6 portów USB Port USB do komunikacji z komputerem (5 portów USB A i 1 port USB B). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przechowywania ponad minimum 1000 plików wynikowych; przy podłączeniu USB flash disk pamięć nielimitowana. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sterowania z zewnętrznego komputera poprzez port USB. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia myszy poprzez port USB. | TAK |  |
|  | Musi posiadać możliwość zdalnego sterowania minimum 3 termocyklerów. | TAK, podać |  |
|  | Waga: max 10 kg. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie jest kompatybilne z pozostałymi termocyklerami (w tym z aparatem do analizy qPCR). | TAK |  |
|  | Urządzenie po połączeniu z modułem optycznym CFX96 stanowić będzie ciąg technologiczny umożliwiający analizę ekspresji genów. | TAK |  |
|  | Po zakupie, możliwość połączenia podstawy termocyklera i termocyklera do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym w jeden funkcjonalny system. | TAK |  |
|  | Gwarancja aparatu 24 miesiące. Serwis na terenie Polski | TAK, podać |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Okres gwarancji w miesiącach - wymagany min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami gwarancyjnymi. | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatne inne koszty niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w ciągu max 72 godz. od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu naukowego w zakresie obsługi aparatu oraz analizy danych w miejscu instalacji. | TAK |  |

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| CZYTNIK MIKROPŁYTEK – 1 szt. Producent (marka): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Model :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kraj pochodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2018 r. |
| I | WYMAGANIA |
|  | Źródło światła: Lampa ksenonowa. | TAK |  |
|  | Wbudowany inkubator z zakresem temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 40°C. | TAK |  |
|  | Wbudowana wytrząsarka o ruchu orbitalnym | TAK |  |
|  | Szybkość pomiaru płytki 96 dołkowej nie gorsza niż 30 sekund. | TAK |  |
|  | Łącze USB do połączenia z komputerem. | TAK |  |
|  | Trzy tryby pomiarów: spektrofotometryczny, fluorescencji oraz luminescencji. | TAK |  |
|  | Pomiar spektrofotometryczny: | TAK |  |
| 7.1 | Odczyt płytek 6-384 dołkowych; | TAK |  |
| 7.2 | Monochromator; | TAK |  |
| 7.3 | Zakres długości fali, co najmniej 230 – 900 nm; | TAK, podać |  |
| 7.4 | Liniowość nie gorsza niż 2 Abs; | TAK |  |
| 7.5 | Zakres pomiarowy nie gorszy niż 4 Abs; | TAK |  |
| 7.6 | Szerokość spektralna wiązki nie większa niż 15 nm; | TAK |  |
| 7.7 | Rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 Abs; | TAK |  |
| 7.8 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,01 Abs. | TAK |  |
|  | Pomiar fluorescencji: | TAK |  |
| 8.1 | Odczyt płytek 6-384 dołkowych; | TAK |  |
| 8.2 | Monochromator; | TAK |  |
| 8.3 | Pomiar górny i pomiar dolny; | TAK |  |
| 8.4 | Zakres długości fali wzbudzającej, co najmniej 250 – 800 nm; | TAK |  |
| 8.5 | Czułość nie gorsza niż 5 pM; | TAK |  |
| 8.6 | Dynamika co najmniej 6 dekad; | TAK |  |
| 8.7 | Szerokość spektralna fali wzbudzającej z możliwością jej ustawienia na wartość 5 lub 12 nm; | TAK |  |
| 8.8 | Szerokość spektralna fali nie więcej niż 25 nm; | TAK |  |
| 8.9 | Odczyt płytek 6-384 dołkowych. | TAK |  |
|  | Pomiar luminescencji: | TAK |  |
| 9.1 | Odczyt płytek 6-384 dołkowych | TAK |  |
| 9.2 | Zakres długości fali wzbudzającej, co najmniej 350 – 650 nm | TAK |  |
| 9.3 | Dynamika co najmniej 6 dekad | TAK |  |
| 9.4 | Czułość nie gorsza niż 20 pM | TAK |  |
|  | Płytka na mikroobjętości: | TAK |  |
| 10.1 | Płytka 16-to pozycyjna (2x8); | TAK |  |
| 10.2 | Ułożenie celek kompatybilne z pipeta 8-mio kanałową; | TAK |  |
| 10.3 | Objętość próbki: 2 – 10 µl. | TAK |  |
|  | Adapter na płytkę 96 dołkową z pokrywą. | TAK |  |
|  | System musi posiadać jednostkę sterującą o minimalnych wymaganiach: Przekątna ekranu 15,6”, rozdzielczość LCD 1920 x 1080 Procesor nie gorszy niż i3-6006U Pamięć RAM nie gorsza niż 4GB DDR4 Pamięć dysku wewnętrznego HDD nie mniejsza niż 1 TB System operacyjny: Windows 10, język polski Karta graficzna Intel HD Graphics | TAK, podać |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Okres gwarancji w miesiącach - wymagany min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami gwarancyjnymi. | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatne inne koszty niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w ciągu max 72 godz. od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu naukowego w zakresie obsługi aparatu oraz analizy danych w miejscu instalacji. | TAK |  |