ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE Z MONITORINGIEM TEMPERATURY I SYSTEMEM AKWIZYCJI DANYCH - DZP/77/PN</2015 |
| --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia, rok produkcji: | ………wypełnić……… |
| Producent, kraj pochodzenia: | …………wypełnić………. |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Wartość graniczna | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymogu, podać wartość oferowaną) |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe) | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 2. | Pojemność użytkowa 950 litrów (+/- 20l) | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 3. | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii paneli próżniowych VIP oraz pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 4. | Zakres kontroli temperatury -50°C do -86°C | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 5. | Szerokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 1300 mm. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 6. | Głębokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 1000 mm. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 7. | Wysokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 2000 mm | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 8. | Układ chłodzenia – dwustopniowy kaskadowy | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 9. | Jedne drzwi zewnętrzne i pięć wewnętrznych izolowanych polistyrenem; drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, zamykane na klucz i możliwością założenia kłódki | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 10. | Zamrażarka pracująca w oparciu o nietoksyczne czynniki chłodnicze (wolne od CFC/HCFC) | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 11. | Zamrażarka wyposażona w minimum 4 półki ze stali nierdzewnej | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 12. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dotykowym LCD i gniazdem USB do eksportu alarmów, raportów i danych temperaturowych | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 13. | Sterownik wyposażony w alarmy o zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania itp. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 14. | Jeżeli sterownik umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych muszą one być podawane w języku polskim lub angielskim | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 15. | Wyświetlacz umiejscowiony na wysokości wzroku użytkownika | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 16. | Zamrażarka wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 17. | Dokładność regulacji temperatury ±1°C | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 18. | Podgrzewane uszczelki dla zwiększenia izolacji i zmniejszenia oszronienia | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 19. | Możliwość ustawienia pracy urządzenia w trybie ekonomicznym pozwalającym na obniżenie poboru energii elektrycznej do 15% w porównaniu do normalnego trybu pracy | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 20. | Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 440 kg | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 21. | Funkcja graficznego przedstawienia parametrów pracy na wyświetlaczu LCD | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 22. | Możliwość umieszczenia w zamrażarce co najmniej 118 000 próbówek 1 ml | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 23. | Wbudowany fabrycznie system podtrzymania niskiej temperatury za pomocą CO2 | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 24. | Dedykowany zestaw stelaży z ruchomymi, wysuwanymi szufladami na min. 700 sztuk pudełek 13,5x13,5 cm | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 25. | Co najmniej dwa porty dostępu o średnicy 25 mm, umieszczone z tyłu urządzenia | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 26. | System dostępu do zamrażarki za pomocą kart magnetycznych – min. 5 kart dostępu | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 27. | System bezprzewodowego monitoringu parametrów pracy zamrażarki składający się z czujnika PT100, mierzącego temperaturę w zakresie od -100 do +150 st. C, modułu radiowego z wyświetlaczem cyfrowym, odbiornika bezprzewodowego ze złączem USB 2.0 oraz oprogramowania z licencją umożliwiającą pracę z min. 20 czujnikami/modułami | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)