ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Po zmianach z dnia 24.11.2015 r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE Z MONITORINGIEM TEMPERATURY I SYSTEMEM AKWIZYCJI DANYCH - DZP/77/PN</2015 |
| --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia, rok produkcji: | ………wypełnić……… |
| Producent, kraj pochodzenia: | …………wypełnić………. |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Wartość graniczna | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymogu, podać wartość oferowaną) |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe) | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 2. | Pojemność użytkowa 720-950 litrów | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 3. | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii paneli próżniowych oraz pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 4. | Zakres kontroli temperatury -50°C do -86°C | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 5. | Szerokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 1300 mm. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 6. | Głębokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 1000 mm. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 7. | Wysokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 2000 mm | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 8. | Układ chłodzenia – dwustopniowy kaskadowy | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 9. | Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne izolowane polistyrenem; | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 10. | Zamrażarka pracująca w oparciu o nietoksyczne czynniki chłodnicze (wolne od CFC/HCFC) | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 11. | Zamrażarka wyposażona w minimum 4 półki ze stali nierdzewnej | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 12. | Sterownik wyposażony w alarmy o zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania itp. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 13. | Jeżeli sterownik umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych muszą one być podawane w języku polskim lub angielskim | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 14. | Zamrażarka wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 15. | Dokładność regulacji temperatury ±1°C | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 16. | Podgrzewane uszczelki dla zwiększenia izolacji i zmniejszenia oszronienia | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 17. | Urządzenie posiadające tryb ekonomicznym pozwalający na obniżenie poboru energii elektrycznej w porównaniu do normalnego trybu pracy | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 18. | Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 440 kg | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 19. | Funkcja graficznego przedstawienia parametrów pracy na wyświetlaczu LCD wbudowanym w zamrażarkę | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 20. | Wbudowany fabrycznie system podtrzymania niskiej temperatury za pomocą CO2 | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 21. | Dedykowany zestaw stelaży z ruchomymi, wysuwanymi szufladami na min. 700 sztuk pudełek 13,5x13,5 cmx5cm | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 22. | Co najmniej dwa porty dostępu o średnicy minimum 20 mm, umieszczone z tyłu urządzenia | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 23. | Zintegrowany system kontroli dostępu do pozwalający na identyfikację użytkownika | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 24 | System monitoringu temperatury, kontroli dostępu i akwizycji danych wbudowany w zamrażarkę, bez wymogu zewnętrznych jednostek sterujących (komputera), oraz niezależny system monitoringu temperatury z bezprzewodową transmisją danych; | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |
| 25 | System powinien umożliwiać zdalny przesył zebranych danych do systemu Lims. | TAK | …potwierdzić lub podać wartość… |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)