|  |
| --- |
| **Ultrasonograf kliniczny – szt. 3** |
| Nazwa i typ urządzenia |  |
| Producent i kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji min. 2019 r., fabrycznie nowy, nie powystawowy |  |
| **Lp.** | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE/ należy opisać każdy** **wymagany parametr** |
|  | Samojezdny aparat stacjonarny lub aparat przenośny dostarczony z dedykowanym stojakiem. | TAK |  |
|  | Czyszczenie i dezynfekcja głowic preparatami innych producentów bez utraty gwarancji. | TAK, podać jakimi |  |
|  | Kolorowy ekran LCD lub równorzędny o przekątnej minimum 15 cali. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy o pojemności minimum 500GB. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Obrazowanie minimum: B-Mode, M-Mode, B+M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler. | TAK |  |
|  | Minimum wgrane presety: brzuch, brzuch pediatryczny, oko, wątroba, nerka, aorta, MSK, nerwy, naczynia, tarczyca, pierś, ECHO, położniczy, FAST, FAST Pediatryczny, FAST XL, płuca, weterynaryjny. | TAK |  |
|  | Polska i angielska wersja językowa. | TAK |  |
|  | Aparat dostarczony z kompatybilną głowicą convexową, liniową oraz sektorową. | TAK |  |
|  | Głowica convexowa, elektroniczna, zakres częstotliwości pracy minimum 2-6 MHz. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa, elektroniczna, zakres częstotliwości pracy minimum 7-18 MHz. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa, elektroniczna, zakres częstotliwości pracy minimum 2-5mHz. | TAK |  |
|  | Wbudowane minimum 4 uchwyty na głowice. | TAK |  |
|  | Minimum 3 aktywne porty do podłączenia głowic.  | TAK |  |
|  | Kompatybilny z formatem DICOM 2.0 lub 3.0 | TAK |  |
|  | Minimum 1 gniazdo USB 2.0 lub 3.0 umożliwiające przeniesienie obrazów na nośnik zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Minimum 1 gniazdo HDMI albo DVI albo VGA umożliwiające wyświetlenie na żywo badania na ekranie zewnętrznym. | TAK |  |
|  | Aparat USG przystosowany do pracy w 3 trybach: akumulatorowym, sieciowym oraz sieciowo-akumulatorowym. | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria umożliwiająca pracę minimum 1 godzinę bez ładowania. | TAK |  |

**Uwaga!**

W lewej kolumnie tabeli podane są parametry danych elementów przedmiotu zamówienia, stanowiące minimum wymagane przez zamawiającego. Wykonawca poda w prawej kolumnie oferowane parametry. Jeśli wykonawca oferuje parametry danego elementu zamówienia dokładnie takie, jakich oczekuje zamawiający, powinien w prawej kolumnie zaznaczyć, że element ten jest zgodny z oczekiwaniem zamawiającego, albo zostawić miejsce w danym wierszu niewypełnione. Nie ma konieczności przepisywania przez wykonawcę parametrów, które są tożsame z oczekiwaniami zamawiającego, podanymi w lewej kolumnie. Uwaga ta nie dotyczy konieczności podania przez wykonawcę producenta, nazwy, typu, kraju pochodzenia aparatów ultrasonograficznych oraz wiersza 2.