Załącznik nr 3 do siwz

| Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową i convex |
| --- |
| Nazwa i typ urządzenia: |  |
| Producent i kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji min. 2019, fabrycznie nowy, nie powystawowy |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE/ należy opisać każdy wymagany parametr |
| Konstrukcja |
|  | Wysokiej klasy, przenośny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 25 000. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB. | TAK |  |
|  | Monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu . Przekątna ekranu min. 15 cali. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1024x768. | TAK |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm. | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: 4,0 m/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania). | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 9,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki). | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 0,5 mm do 30 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień. | TAK |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD). | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach. | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 8 map. | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku SSD o pojemności min. 200 GB. | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive . | TAK |  |
|  | Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł WIFI umożliwiający przesyłanie obrazów do chmury. | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10. | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego (przy użyciu jednego przycisku) powiększenia pola obrazowego na cały ekran monitora. | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy . | TAK |  |
| 46. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej . | TAK |  |
| 47. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie. | TAK |  |
| 48. | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Brzusznych Małych narządów Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Transkranialnych Pediatrycznych Anestezjologicznych Medycyny ratunkowej Ginekologiczno-położniczych | TAK |  |
| 49. | Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina. | TAK |  |
| 50. | Szybki start systemu max. 30 sekund. | TAK |  |
| 51. | Tryb uśpienia/ czuwania. | TAK |  |
| 52. | Czas startu z trybu czuwania max.10 sekund. | TAK |  |
| 53. | Ciężar jednostki głównej max. 5 kg. | TAK |  |
| 54. | Wózek z czterema skrętnymi kołami z możliwością bezpiecznego zamontowania aparatu. | TAK |  |
| 55. | Walizka transportowa. | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Podać typ: |
| 56. | Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 13 MHz. | TAK |  |
| 57. | Liczba elementów: min. 190. | TAK |  |
| 58. | Szerokość pola skanowania max. 40 mm. | TAK |  |
| 59. | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
| 60. | Obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
| Głowica convex, ze zmianą częstotliwości pracy | Podać typ: |
| 61. | Zakres częstotliwości pracy: min 2 do 5 MHz | TAK |  |
| 62. | Liczba elementów: min. 128. | TAK |  |

Uwaga!

W lewej kolumnie tabeli podane są parametry danych elementów przedmiotu zamówienia, stanowiące minimum wymagane przez zamawiającego. Wykonawca poda w prawej kolumnie oferowane parametry. Jeśli wykonawca oferuje parametry danego elementu zamówienia dokładnie takie, jakich oczekuje zamawiający, powinien w prawej kolumnie zaznaczyć, że element ten jest zgodny z oczekiwaniem zamawiającego, albo zostawić miejsce w danym wierszu niewypełnione. Nie ma konieczności przepisywania przez wykonawcę parametrów, które są tożsame z oczekiwaniami zamawiającego, podanymi w lewej kolumnie. Uwaga ta nie dotyczy konieczności podania przez wykonawcę producenta, nazwy, typu, kraju pochodzenia aparatu ultrasonograficznego.